	№ п/п
	Параметры
	Требования

	1
	Аппарат ИВЛ с микропроцессорным управлением для стационара
	Наличие

	2
	Область применения
	

	2.1
	Применяется у взрослых и детей с массой тела от 3 кг
	Наличие

	3
	Технические требования
	

	3.1
	Привод аппарата
	Встроенный, электрический 

	3.2
	Давление сжатого медицинского кислорода, атм.
	Не более 2,0  не менее 6,0

	3.3
	Возможность работы от источника кислорода низкого давления, менее 1 атм
	Наличие (опция)

	3.4
	Встроенный источник электропитания на 4 часа работы аппарата
	Наличие

	3.5
	Дисплей высококонтрастный, полноцветный, диагональ, см, не более
	30

	3.6
	Экран дисплея
	Сенсорный
(Touch Screen)

	3.7
	Способ управления параметрами и функциями
	Сенсорный,
с помощью поворотного манипулятора

	3.8
	Дисплей должен быть интегрирован в корпус аппарата (единый моноблок)
	Наличие

	3.9
	Экспираторный клапан с микропроцессорным управлением, встроенный в аппарат
	Наличие

	3.10
	Инспираторный клапан с микропроцессорным управлением,  встроенный в аппарат
	Наличие

	3.11
	Датчик потока термоанемометрический (электрический), расположен у клапана выдоха, дистальный
	наличие

	3.12
	Датчик кислорода, на 10 000 часов
	Гальванический

	3.13
	Фильтр воздуха
	Встроенный

	3.14
	Фильтр кислорода 
	Встроенный

	3.15
	Калибровка датчиков давления
	Автоматическая

	3.16
	Калибровка датчиков потока
	Автоматическая

	3.17
	Калибровка датчика кислорода
	Автоматическая

	3.18
	Порт подключения датчика для капнографии
	Встроенный

	3.19
	Порт подключения датчика пульсоксиметрии
	 Встроенный 

	3.20
	Порт для подключения устройства для передачи данных по Wi-Fi
	Наличие

	3.21
	Порт USB
	Наличие

	3.22
	Пневматический штуцер для подключения небулайзера
	Наличие

	4.
	Основные функции и параметры
	

	4.1
	Кнопки на передней панели аппарата, для быстрого доступа к функциям
	- Блокировка звукового сигнала
- Сброс тревоги
- Блокировка экрана
- 100 % кислорода на 2 мин
- Ручной вдох
- Инспираторная пауза
- Экспираторная пауза
- Применить параметр
- Отменить параметр

	4.2
	Дыхательный объем, мл
	Не более 10 не менее 3000

	4.3
	Минутная вентиляция, л/мин
	Не более 0,5 не менее 50

	4.4
	Частота, 1/мин
	Не более 1 -не менее 150

	4.5
	Соотношение вдоха и выдоха по времени
	от 4:1 до 1:10

	4.6
	Максимальное давление вентиляции, см.вод.ст.
	Не более 1 не менее 120

	4.7
	Положительное давление в конце выдоха, см.вод.ст.
	Не более 1 не менее 50

	4.8
	Чувствительность датчика потока, л/мин
	Не более 0,1 не менее 25

	4.9
	Чувствительность датчика давления, см.вод.ст.
	Не более 0,5 не менее 25

	4.10
	Концентрация кислорода в дыхательном потоке, %
	Не более 21 не менее 100

	4.11
	Максимальный пиковый поток
	не менее 250 л/мин

	4.12
	Время нарастания давления во время вдоха, мс
	Не более 50 не менее 500

	4.13
	Возможность отключения триггерных датчиков потока и давления
	Наличие

	4.14
4.15
	Экспираторная чувствительность, % снижения потока к концу вдоха
Функция автоматического подбора экспираторной чувствительности
	Не более 1не менее 90


	4.16
	Длительность инспираторной паузы, сек
	Не более 0 не менее 2

	4.17
	Давление поддержки, см.вод.ст.
	Не более 0 не менее 100

	4.18
	Время фазы высокого давления (DualLevel), сек
	Не более 0.3 не менее 30

	4.19
	Время фазы низкого давления (DualLevel), сек
	Не более 0.3 не менее 30

	4.20
	Высокий уровень давления (DualLevel), см.вод.ст.
	Не более 1не менее 80

	4.21
	Низкий уровень давления (DualLevel), см.вод.ст.
	Не более 1 не менее 50

	4.22
	Компенсация потерь утечек, при NIV,  л/мин
	не менее 60 

	4.23
	Время вдоха, сек
	Не более 0,2 не менее 15

	4.24
	Интервал апноэ, сек
	Не более 0 не менее 70

	4.25
	Интервал апноэ в канале СО2, сек. (при наличии датчика СО2)
	Не более 0 не менее 60

	4.26
	Поток кислорода при ингаляции пневматическим небулайзером, л/мин
	не менее 6

	4.27
	Компенсация FiO2 при работающем небулайзере
	Наличие

	4.28
	Компенсация величины минутной вентиляции при работающем небулайзере
	Наличие

	5
	Режимы вентиляции легких
	

	5.1
	Контролируемая по объёму, ассистирующая ИВЛ, А/С-V/C
	Наличие

	5.2
	Контролируемая по давлению, ассистирующая ИВЛ, А/С-P/C
	Наличие

	5.3
	Синхронизированная перемежающаяся принудительная ИВЛ с контролируемым объёмом, SIMV-V/C
	Наличие

	5.4
	Синхронизированная перемежающаяся принудительная ИВЛ с контролируемым давлением, SIMV-P/C
	Наличие

	5.5
	Синхронизированная перемежающаяся принудительная ИВЛ с поддержкой вдоха давлением, SIMV-P/S
	Наличие

	5.6
	Синхронизированная перемежающаяся принудительная ИВЛ с поддержкой давлением и гарантированным дыхательным объемом, SIMV-P/S-V/G
	Наличие

	5.7
	Поддержка самостоятельного дыхания постоянным положительным давлением CPAP (Spont), CPAP-P/S
	Наличие

	5.8
	Поддержка самостоятельного дыхания постоянным положительным давлением и гарантированным дыхательным объемом CPAP-P/S-V/G
	Наличие

	5.9
	Вентиляция с двумя уровнями положительного давления в дыхательном цикле с поддержкой вдоха давлением на верхнем и нижнем уровнях давления Dual-Level
	Наличие

	5.10
	Вентиляция с двумя уровнями положительного давления в дыхательном цикле со сбросом давления и гарантированным дыхательным объемом APRV-P/S-V/G
	Наличие

	5.11
	Режим вентиляции апноэ с настройками частоты, давления, объема,  с автоматическим возвратом в исходный режим 
	Наличие

	5.12
	Режим ожидания с возможностью настройки параметров
	Наличие

	5.13
	Режим неинвазивной вентиляции, NIV
	Наличие

	5.14
	Режим компенсации сопротивления интубационной трубки, ТС
	Наличие

	5.15
	Автоматический режим адаптивной вентиляции, MVG
Данный режим вентиляции должен обеспечивать поддержку заданной минутной вентиляции на основе учета комплайнса и резинстентности и соблюдения минимально-возможного PIP, с автоматическим регулированием дыхательного объема, частоты дыхания и длительности вдоха у пациентов с наличием или отсутствием самостоятельного дыхания
	Наличие

	5.16
	Автоматический режим пропорциональной вентиляции, PAV 
Режим вентиляции с обеспечением поддержки самостоятельного дыхания с автоматическим подбором скорости нарастания давления во время вдоха и автоматической работой экспираторного триггера на основе оценки инспираторного усилия пациента
	Возможность

	5.17
	Режим автоматического управления содержанием кислорода в дыхательной смеси, Auto FiO2 (при наличии датчика SpO2)
	Наличие

	5.18
	Режим автоматического управления величиной ПДКВ, Auto PEEP
	Наличие

	5.19
	Режим автоматической пре и пост оксигенации 100% кислородом до и после санации бронхов с автоматическим определением отсоединения и подсоединения пациента 
	Наличие

	5.20
	Маневр рекрутирования легких с пошаговым увеличением давления вдоха и ПДКВ через заданные промежутки времени и построением отчёта изменений респираторной механики
	Наличие

	6
	Дополнительные параметры настройки
	

	6.1
	Выбор дыхательного контура
	Наличие

	6.2
	Диапазон компенсации сопротивления эндотрахеальной трубки, %
	Не более 10 не менее 100

	6.3
	Диапазон выбора массы пациента (с учётом индекса массы тела), кг
	Не более 3не менее 150

	6.4
	Диапазон выбора роста пациента, см
	Не более 30 не менее 250

	6.5
	Автоматическая установка границ тревог с учётом установленной массы тела
	Наличие

	6.6
	Автоматическое масштабирование графиков по вертикали и горизонтали
	Наличие

	6.7
	Ручное масштабирование графиков по вертикали и горизонтали
	Наличие

	6.8
	Компенсация BTPS
	Наличие

	6.9
	12-тицветовая гамма дисплея
	Наличие

	6.10
	Выбор интенсивности заполнения цветом полей под графиком
	Наличие

	6.11
	Выбор типа подключения пациента (трубка, маска)
	Наличие

	6.12
	Капнография
	Опция

	6.13
	Пульсоксиметрия
	Опция

	6.14
	Функция запоминания эталонной спирометрической петли
	Наличие

	6.15
	Режим отображения зоны целевой минутной вентиляции
	Наличие

	6.16
	 Режим отображения зоны целевой оксигенации
	Наличие

	6.17
	Режим отображения зоны целевой дыхательной активности
	Наличие

	6.18
	Режим непрерывного отображения спиродинамической петли «давление-комплайнс» при проведении рекруит-манёвра с построением отчёта респираторной механики
	Наличие

	6.19
	Установка гарантированного объёма ИВЛ, мл/кг
	Не более 6 не менее 15

	6.20
	Время работы встроенного небулайзера, мин
	Не более 1 не менее 30

	6.21
	Автоматическое управление уровнем ПДКВ, вкл./выкл
	Наличие

	6.22
	Автоматическое управление уровнем FiО2, вкл./выкл (при наличии датчика SpO2)
	Наличие

	6.23
	Функция переключения экрана в дневной и ночной режимы
	Наличие

	6.24
	Возможность отображения графиков на вдохе и выдохе разными цветами
	Наличие

	6.25
	Возможность отображения графиков аппаратных и спонтанных вдохов разными цветами
	Наличие

	7
	Основные мониторируемые параметры
	

	7.1
	Общая частота дыхания
	Не более 1не менее 150

	7.2
	Частота спонтанного дыхания
	Не более 1 не менее 150

	7.3
	Объем вдоха, мл
	Не более 5 не менее 4000

	7.4
	Объем выдоха, мл
	Не более 5 не менее 4000

	7.5
	Минутный объем вентиляции, л/мин
	Не более 0,5 не менее 50

	7.6
	Минутный объем самостоятельного дыхания, л/мин
	Не более 0,5не менее 50

	7.7
	Продолжительность вдоха, сек
	Не более 0,2 не менее 20

	7.8
	Соотношение времени вдоха к времени выдоха
	Не более 150:1 не менее 1:150

	7.9
	Максимальное давление дыхательного цикла, см.вод.ст.
	Не более 0 не менее 130

	7.10
	Давление в конце выдоха, см.вод.ст.
	Не более 0 не менее 130

	7.11
	Среднее давление, см.вод.ст.
	Не более 0 не менее 130

	7.12
	Давление «Плато», см.вод.ст.
	Не более 0 не менее 130

	7.13
	Динамическая растяжимость (С), мл/см.вод.ст.
	Не более 0 не менее 300

	7.14
	Статическое аэродинамическое сопротивление (R),
 см. вод. ст./Л/сек
	Не более 0 не менее 300

	7.15
	Динамическое аэродинамическое сопротивление(R),
см. вод. ст./Л/сек
	Не более 0 не менее 300

	7.16
	Функция комбинированного отображения графиков респираторной механики и трендов на одном экране, «МУЛЬТИЭКРАН» 
	Наличие

	7.17
	Функция отображения динамического лёгкого на дисплее аппарата
	Наличие

	7.18
	Концентрация кислорода на вдохе, %
	Не более 18 не менее 100

	7.19
	Концентрация кислорода на выдохе, %
	Не более 0 не менее 100

	7.20
	Статическая растяжимость (С), мл/см.вод.ст.
	Не более 0 не менее 300

	7.21
	Концентрация углекислого газа на вдохе и на выдохе, мм.рт.ст. (при наличии датчика СО2)
	Не более 0 не менее 99

	7.22
	Концентрация углекислого газа на вдохе и на выдохе, % (при наличии датчика СО2)
	Не более 0 не менее 13

	7.23
	Сатурация крови кислородом, % (при наличии датчика SpO2)
	Не более 60 не менее 100

	7.24
	Частота пульса, 1/мин (при наличии датчика SpO2)
	Не более 0 не менее 240

	7.25
	График давления
	Наличие

	7.26
	График потока
	Наличие

	7.27
	График объема
	Наличие

	7.29
	График давление-поток
	Наличие

	7.30
	График объем-давление
	Наличие

	7.31
	График поток-объем
	Наличие

	7.32
	График капнографии (при наличии датчика СО2)
	Наличие

	7.33
	График плетизмографии (при наличии датчика SpO2)
	Наличие

	7.34
	Отображение событий на дисплее (журнал событий), не менее 
	5 000

	7.35
	Отображение на дисплее несовместимых установок давления, времени, объема, потока
	
Наличие

	7.36
	Запись: трендов числовых и графических по всем мониторируемым параметрам с масштабированием, час
	
Не более 1 не менее 168

	7.37
	Графическое отображение на экране одновременно трех дыхательных кривых или двух петель
	
Наличие

	7.38
	Графическое отображение на экране одновременно трех дыхательных кривых и двух петель
	Наличие

	7.39
	Графическое отображение на экране одновременно трех дыхательных кривых и двух петель, трендов по всем мониторируемым параметрам, при этом параметры ИВЛ и тревог доступны для управления
	Наличие

	7.39
	Конечный экспираторный поток
	Наличие

	7.40
	Нормированный на кг массы тела индекс поверхностного дыхания
	Наличие

	7.41
	Индекс поверхностного дыхания
	Наличие

	7.42
	Работа дыхания пациента
	Наличие

	7.43
	Работа дыхания вентилятора
	Наличие

	7.44
	Общая работа дыхания
	Наличие

	7.45
	Автоматический режим пре- и постоксигенации при отсоединении для санации бронхов
	Наличие

	7.46
	Вычисление количества выводимого углекислого газа за одну минуту; за 10 минут; за 60 минут, мл/мин (при наличии датчика СО2)
	Наличие

	8
	Основные сигналы тревог
	

	8.1
	Приоритетная трехуровневая система сигналов
	Наличие

	8.2
	Нет связи с блоком управления
	Наличие

	8.3
	Нет связи с блоком питания
	Наличие

	8.4
	Низкое давление кислорода на входе
	Наличие

	8.5
	Низкое давление воздуха на входе
	Наличие

	8.6
	Неисправность клапана кислорода
	Наличие

	8.7
	Неисправность клапана воздуха
	Наличие

	8.8
	Разряд батареи
	Наличие

	8.9
	Ошибка датчика потока воздуха
	Наличие

	8.10
	Ошибка датчика потока кислорода
	Наличие

	8.11
	Ошибка датчика атмосферного давления
	Наличие

	8.12
	Разгерметизация
	Наличие

	8.13
	Неисправность вентилятора
	Наличие

	8.14
	Окклюзия дыхательного контура
	Наличие

	8.15
	Апноэ
	Наличие

	8.16
	Превышение давления в контуре
	Наличие

	8.17
	Превышение концентрации кислорода
	Наличие

	8.18
	Снижение концентрации кислорода
	Наличие

	8.19
	Низкий минутный объем
	Наличие

	8.20
	Низкий минутный объем спонтанного дыхания
	Наличие

	8.21
	Высокая частота дыхания
	Наличие

	8.22
	Низкий объем выдоха
	Наличие

	8.23
	Высокий объем выдоха
	Наличие

	8.24
	Низкая сатурация крови кислородом (при наличии датчика SpO2)
	Наличие

	8.25
	Низкая частота пульса (при наличии датчика SpO2)
	Наличие

	8.26
	Высокая частота пульса (при наличии датчика SpO2)
	Наличие

	9
	Комплект поставки
	

	9.1
	Аппарат ИВЛ с цветным дисплеем и сенсорным экраном
	1 шт.

	9.2
	Передвижная стойка
	1 шт.

	9.3
	Держатель дыхательного контура
	1 шт.

	9.4
	Дыхательный контур в сборе, многоразовый автоклавируемый
	1 шт.

	9.5
	Датчик потока термоанемометрический
	2 шт.

	9.6
	Ввод в эксплуатацию, обучение медперсонала
	Наличие

	9.7
	Год выпуска, не ранее 2016
	Наличие
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