| № п/п | Параметры | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат ИВЛ с микропроцессорным управлением для стационара | Наличие |
| 2 | Область применения |  |
| 2.1 | Применяется у взрослых и детей с массой тела от 3 кг | Наличие |
| 3 | Технические требования |  |
| 3.1 | Привод аппарата | Встроенный, электрический |
| 3.2 | Давление сжатого медицинского кислорода, атм. | Не более 2,0 не менее 6,0 |
| 3.3 | Возможность работы от источника кислорода низкого давления, менее 1 атм | Наличие (опция) |
| 3.4 | Встроенный источник электропитания на 4 часа работы аппарата | Наличие |
| 3.5 | Дисплей высококонтрастный, полноцветный, диагональ, см, не более | 30 |
| 3.6 | Экран дисплея | Сенсорный (Touch Screen) |
| 3.7 | Способ управления параметрами и функциями | Сенсорный, с помощью поворотного манипулятора |
| 3.8 | Дисплей должен быть интегрирован в корпус аппарата (единый моноблок) | Наличие |
| 3.9 | Экспираторный клапан с микропроцессорным управлением, встроенный в аппарат | Наличие |
| 3.10 | Инспираторный клапан с микропроцессорным управлением, встроенный в аппарат | Наличие |
| 3.11 | Датчик потока термоанемометрический (электрический), расположен у клапана выдоха, дистальный | наличие |
| 3.12 | Датчик кислорода, на 10 000 часов | Гальванический |
| 3.13 | Фильтр воздуха | Встроенный |
| 3.14 | Фильтр кислорода | Встроенный |
| 3.15 | Калибровка датчиков давления | Автоматическая |
| 3.16 | Калибровка датчиков потока | Автоматическая |
| 3.17 | Калибровка датчика кислорода | Автоматическая |
| 3.18 | Порт подключения датчика для капнографии | Встроенный |
| 3.19 | Порт подключения датчика пульсоксиметрии | Встроенный |
| 3.20 | Порт для подключения устройства для передачи данных по Wi-Fi | Наличие |
| 3.21 | Порт USB | Наличие |
| 3.22 | Пневматический штуцер для подключения небулайзера | Наличие |
| 4. | Основные функции и параметры |  |
| 4.1 | Кнопки на передней панели аппарата, для быстрого доступа к функциям | - Блокировка звукового сигнала - Сброс тревоги - Блокировка экрана - 100 % кислорода на 2 мин - Ручной вдох - Инспираторная пауза - Экспираторная пауза - Применить параметр - Отменить параметр |
| 4.2 | Дыхательный объем, мл | Не более 10 не менее 3000 |
| 4.3 | Минутная вентиляция, л/мин | Не более 0,5 не менее 50 |
| 4.4 | Частота, 1/мин | Не более 1 -не менее 150 |
| 4.5 | Соотношение вдоха и выдоха по времени | от 4:1 до 1:10 |
| 4.6 | Максимальное давление вентиляции, см.вод.ст. | Не более 1 не менее 120 |
| 4.7 | Положительное давление в конце выдоха, см.вод.ст. | Не более 1 не менее 50 |
| 4.8 | Чувствительность датчика потока, л/мин | Не более 0,1 не менее 25 |
| 4.9 | Чувствительность датчика давления, см.вод.ст. | Не более 0,5 не менее 25 |
| 4.10 | Концентрация кислорода в дыхательном потоке, % | Не более 21 не менее 100 |
| 4.11 | Максимальный пиковый поток | не менее 250 л/мин |
| 4.12 | Время нарастания давления во время вдоха, мс | Не более 50 не менее 500 |
| 4.13 | Возможность отключения триггерных датчиков потока и давления | Наличие |
| 4.14 4.15 | Экспираторная чувствительность, % снижения потока к концу вдоха Функция автоматического подбора экспираторной чувствительности | Не более 1не менее 90 |
| 4.16 | Длительность инспираторной паузы, сек | Не более 0 не менее 2 |
| 4.17 | Давление поддержки, см.вод.ст. | Не более 0 не менее 100 |
| 4.18 | Время фазы высокого давления (DualLevel), сек | Не более 0.3 не менее 30 |
| 4.19 | Время фазы низкого давления (DualLevel), сек | Не более 0.3 не менее 30 |
| 4.20 | Высокий уровень давления (DualLevel), см.вод.ст. | Не более 1не менее 80 |
| 4.21 | Низкий уровень давления (DualLevel), см.вод.ст. | Не более 1 не менее 50 |
| 4.22 | Компенсация потерь утечек, при NIV, л/мин | не менее 60 |
| 4.23 | Время вдоха, сек | Не более 0,2 не менее 15 |
| 4.24 | Интервал апноэ, сек | Не более 0 не менее 70 |
| 4.25 | Интервал апноэ в канале СО2, сек. (при наличии датчика СО2) | Не более 0 не менее 60 |
| 4.26 | Поток кислорода при ингаляции пневматическим небулайзером, л/мин | не менее 6 |
| 4.27 | Компенсация FiO2 при работающем небулайзере | Наличие |
| 4.28 | Компенсация величины минутной вентиляции при работающем небулайзере | Наличие |
| 5 | Режимы вентиляции легких |  |
| 5.1 | Контролируемая по объёму, ассистирующая ИВЛ, А/С-V/C | Наличие |
| 5.2 | Контролируемая по давлению, ассистирующая ИВЛ, А/С-P/C | Наличие |
| 5.3 | Синхронизированная перемежающаяся принудительная ИВЛ с контролируемым объёмом, SIMV-V/C | Наличие |
| 5.4 | Синхронизированная перемежающаяся принудительная ИВЛ с контролируемым давлением, SIMV-P/C | Наличие |
| 5.5 | Синхронизированная перемежающаяся принудительная ИВЛ с поддержкой вдоха давлением, SIMV-P/S | Наличие |
| 5.6 | Синхронизированная перемежающаяся принудительная ИВЛ с поддержкой давлением и гарантированным дыхательным объемом, SIMV-P/S-V/G | Наличие |
| 5.7 | Поддержка самостоятельного дыхания постоянным положительным давлением CPAP (Spont), CPAP-P/S | Наличие |
| 5.8 | Поддержка самостоятельного дыхания постоянным положительным давлением и гарантированным дыхательным объемом CPAP-P/S-V/G | Наличие |
| 5.9 | Вентиляция с двумя уровнями положительного давления в дыхательном цикле с поддержкой вдоха давлением на верхнем и нижнем уровнях давления Dual-Level | Наличие |
| 5.10 | Вентиляция с двумя уровнями положительного давления в дыхательном цикле со сбросом давления и гарантированным дыхательным объемом APRV-P/S-V/G | Наличие |
| 5.11 | Режим вентиляции апноэ с настройками частоты, давления, объема, с автоматическим возвратом в исходный режим | Наличие |
| 5.12 | Режим ожидания с возможностью настройки параметров | Наличие |
| 5.13 | Режим неинвазивной вентиляции, NIV | Наличие |
| 5.14 | Режим компенсации сопротивления интубационной трубки, ТС | Наличие |
| 5.15 | Автоматический режим адаптивной вентиляции, MVG Данный режим вентиляции должен обеспечивать поддержку заданной минутной вентиляции на основе учета комплайнса и резинстентности и соблюдения минимально-возможного PIP, с автоматическим регулированием дыхательного объема, частоты дыхания и длительности вдоха у пациентов с наличием или отсутствием самостоятельного дыхания | Наличие |
| 5.16 | Автоматический режим пропорциональной вентиляции, PAV Режим вентиляции с обеспечением поддержки самостоятельного дыхания с автоматическим подбором скорости нарастания давления во время вдоха и автоматической работой экспираторного триггера на основе оценки инспираторного усилия пациента | Возможность |
| 5.17 | Режим автоматического управления содержанием кислорода в дыхательной смеси, Auto FiO2 (при наличии датчика SpO2) | Наличие |
| 5.18 | Режим автоматического управления величиной ПДКВ, Auto PEEP | Наличие |
| 5.19 | Режим автоматической пре и пост оксигенации 100% кислородом до и после санации бронхов с автоматическим определением отсоединения и подсоединения пациента | Наличие |
| 5.20 | Маневр рекрутирования легких с пошаговым увеличением давления вдоха и ПДКВ через заданные промежутки времени и построением отчёта изменений респираторной механики | Наличие |
| 6 | Дополнительные параметры настройки |  |
| 6.1 | Выбор дыхательного контура | Наличие |
| 6.2 | Диапазон компенсации сопротивления эндотрахеальной трубки, % | Не более 10 не менее 100 |
| 6.3 | Диапазон выбора массы пациента (с учётом индекса массы тела), кг | Не более 3не менее 150 |
| 6.4 | Диапазон выбора роста пациента, см | Не более 30 не менее 250 |
| 6.5 | Автоматическая установка границ тревог с учётом установленной массы тела | Наличие |
| 6.6 | Автоматическое масштабирование графиков по вертикали и горизонтали | Наличие |
| 6.7 | Ручное масштабирование графиков по вертикали и горизонтали | Наличие |
| 6.8 | Компенсация BTPS | Наличие |
| 6.9 | 12-тицветовая гамма дисплея | Наличие |
| 6.10 | Выбор интенсивности заполнения цветом полей под графиком | Наличие |
| 6.11 | Выбор типа подключения пациента (трубка, маска) | Наличие |
| 6.12 | Капнография | Опция |
| 6.13 | Пульсоксиметрия | Опция |
| 6.14 | Функция запоминания эталонной спирометрической петли | Наличие |
| 6.15 | Режим отображения зоны целевой минутной вентиляции | Наличие |
| 6.16 | Режим отображения зоны целевой оксигенации | Наличие |
| 6.17 | Режим отображения зоны целевой дыхательной активности | Наличие |
| 6.18 | Режим непрерывного отображения спиродинамической петли «давление-комплайнс» при проведении рекруит-манёвра с построением отчёта респираторной механики | Наличие |
| 6.19 | Установка гарантированного объёма ИВЛ, мл/кг | Не более 6 не менее 15 |
| 6.20 | Время работы встроенного небулайзера, мин | Не более 1 не менее 30 |
| 6.21 | Автоматическое управление уровнем ПДКВ, вкл./выкл | Наличие |
| 6.22 | Автоматическое управление уровнем FiО2, вкл./выкл (при наличии датчика SpO2) | Наличие |
| 6.23 | Функция переключения экрана в дневной и ночной режимы | Наличие |
| 6.24 | Возможность отображения графиков на вдохе и выдохе разными цветами | Наличие |
| 6.25 | Возможность отображения графиков аппаратных и спонтанных вдохов разными цветами | Наличие |
| 7 | Основные мониторируемые параметры |  |
| 7.1 | Общая частота дыхания | Не более 1не менее 150 |
| 7.2 | Частота спонтанного дыхания | Не более 1 не менее 150 |
| 7.3 | Объем вдоха, мл | Не более 5 не менее 4000 |
| 7.4 | Объем выдоха, мл | Не более 5 не менее 4000 |
| 7.5 | Минутный объем вентиляции, л/мин | Не более 0,5 не менее 50 |
| 7.6 | Минутный объем самостоятельного дыхания, л/мин | Не более 0,5не менее 50 |
| 7.7 | Продолжительность вдоха, сек | Не более 0,2 не менее 20 |
| 7.8 | Соотношение времени вдоха к времени выдоха | Не более 150:1 не менее 1:150 |
| 7.9 | Максимальное давление дыхательного цикла, см.вод.ст. | Не более 0 не менее 130 |
| 7.10 | Давление в конце выдоха, см.вод.ст. | Не более 0 не менее 130 |
| 7.11 | Среднее давление, см.вод.ст. | Не более 0 не менее 130 |
| 7.12 | Давление «Плато», см.вод.ст. | Не более 0 не менее 130 |
| 7.13 | Динамическая растяжимость (С), мл/см.вод.ст. | Не более 0 не менее 300 |
| 7.14 | Статическое аэродинамическое сопротивление (R), см. вод. ст./Л/сек | Не более 0 не менее 300 |
| 7.15 | Динамическое аэродинамическое сопротивление(R), см. вод. ст./Л/сек | Не более 0 не менее 300 |
| 7.16 | Функция комбинированного отображения графиков респираторной механики и трендов на одном экране, «МУЛЬТИЭКРАН» | Наличие |
| 7.17 | Функция отображения динамического лёгкого на дисплее аппарата | Наличие |
| 7.18 | Концентрация кислорода на вдохе, % | Не более 18 не менее 100 |
| 7.19 | Концентрация кислорода на выдохе, % | Не более 0 не менее 100 |
| 7.20 | Статическая растяжимость (С), мл/см.вод.ст. | Не более 0 не менее 300 |
| 7.21 | Концентрация углекислого газа на вдохе и на выдохе, мм.рт.ст. (при наличии датчика СО2) | Не более 0 не менее 99 |
| 7.22 | Концентрация углекислого газа на вдохе и на выдохе, % (при наличии датчика СО2) | Не более 0 не менее 13 |
| 7.23 | Сатурация крови кислородом, % (при наличии датчика SpO2) | Не более 60 не менее 100 |
| 7.24 | Частота пульса, 1/мин (при наличии датчика SpO2) | Не более 0 не менее 240 |
| 7.25 | График давления | Наличие |
| 7.26 | График потока | Наличие |
| 7.27 | График объема | Наличие |
| 7.29 | График давление-поток | Наличие |
| 7.30 | График объем-давление | Наличие |
| 7.31 | График поток-объем | Наличие |
| 7.32 | График капнографии (при наличии датчика СО2) | Наличие |
| 7.33 | График плетизмографии (при наличии датчика SpO2) | Наличие |
| 7.34 | Отображение событий на дисплее (журнал событий), не менее | 5 000 |
| 7.35 | Отображение на дисплее несовместимых установок давления, времени, объема, потока | Наличие |
| 7.36 | Запись: трендов числовых и графических по всем мониторируемым параметрам с масштабированием, час | Не более 1 не менее 168 |
| 7.37 | Графическое отображение на экране одновременно трех дыхательных кривых или двух петель | Наличие |
| 7.38 | Графическое отображение на экране одновременно трех дыхательных кривых и двух петель | Наличие |
| 7.39 | Графическое отображение на экране одновременно трех дыхательных кривых и двух петель, трендов по всем мониторируемым параметрам, при этом параметры ИВЛ и тревог доступны для управления | Наличие |
| 7.39 | Конечный экспираторный поток | Наличие |
| 7.40 | Нормированный на кг массы тела индекс поверхностного дыхания | Наличие |
| 7.41 | Индекс поверхностного дыхания | Наличие |
| 7.42 | Работа дыхания пациента | Наличие |
| 7.43 | Работа дыхания вентилятора | Наличие |
| 7.44 | Общая работа дыхания | Наличие |
| 7.45 | Автоматический режим пре- и постоксигенации при отсоединении для санации бронхов | Наличие |
| 7.46 | Вычисление количества выводимого углекислого газа за одну минуту; за 10 минут; за 60 минут, мл/мин (при наличии датчика СО2) | Наличие |
| 8 | Основные сигналы тревог |  |
| 8.1 | Приоритетная трехуровневая система сигналов | Наличие |
| 8.2 | Нет связи с блоком управления | Наличие |
| 8.3 | Нет связи с блоком питания | Наличие |
| 8.4 | Низкое давление кислорода на входе | Наличие |
| 8.5 | Низкое давление воздуха на входе | Наличие |
| 8.6 | Неисправность клапана кислорода | Наличие |
| 8.7 | Неисправность клапана воздуха | Наличие |
| 8.8 | Разряд батареи | Наличие |
| 8.9 | Ошибка датчика потока воздуха | Наличие |
| 8.10 | Ошибка датчика потока кислорода | Наличие |
| 8.11 | Ошибка датчика атмосферного давления | Наличие |
| 8.12 | Разгерметизация | Наличие |
| 8.13 | Неисправность вентилятора | Наличие |
| 8.14 | Окклюзия дыхательного контура | Наличие |
| 8.15 | Апноэ | Наличие |
| 8.16 | Превышение давления в контуре | Наличие |
| 8.17 | Превышение концентрации кислорода | Наличие |
| 8.18 | Снижение концентрации кислорода | Наличие |
| 8.19 | Низкий минутный объем | Наличие |
| 8.20 | Низкий минутный объем спонтанного дыхания | Наличие |
| 8.21 | Высокая частота дыхания | Наличие |
| 8.22 | Низкий объем выдоха | Наличие |
| 8.23 | Высокий объем выдоха | Наличие |
| 8.24 | Низкая сатурация крови кислородом (при наличии датчика SpO2) | Наличие |
| 8.25 | Низкая частота пульса (при наличии датчика SpO2) | Наличие |
| 8.26 | Высокая частота пульса (при наличии датчика SpO2) | Наличие |
| 9 | Комплект поставки |  |
| 9.1 | Аппарат ИВЛ с цветным дисплеем и сенсорным экраном | 1 шт. |
| 9.2 | Передвижная стойка | 1 шт. |
| 9.3 | Держатель дыхательного контура | 1 шт. |
| 9.4 | Дыхательный контур в сборе, многоразовый автоклавируемый | 1 шт. |
| 9.5 | Датчик потока термоанемометрический | 2 шт. |
| 9.6 | Ввод в эксплуатацию, обучение медперсонала | Наличие |
| 9.7 | Год выпуска, не ранее 2016 | Наличие |