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	Пресс для испытания строительных материалов
	1. Машина испытательная гидравлическая для определения предела прочности при сжатии и изгибе образцов цементного раствора, бетонных образцов на сжатие и изгиб по ГОСТ 310.4 и ГОСТ 23789, кирпича на изгиб и сжатие (половинок), асфальтобетона на сжатие, формование образцов в одиночных формах. Конструкция настольная четырёхколонная с выносным микро-процессорным блоком управлением процессами нагружения.
2. Нагрузка для испытаний на сжатие
Максимальная- Не менее 500 кН
Минимальная - Не более 5 кН
3. Диапазон регулирования скорости возрастания нагрузки - 0,2 - 1,0 МПа/с
4. Пределы допустимой погрешности силоизмерителя - не более ± 1% 
5. Размеры рабочего пространства
Ширина- Не менее 210 мм
Глубина - Не менее 210 мм
Высота - Не менее 535 мм
6. Размеры опорных плит - Не менее Ø216 мм
7. Ход винтовой подачи - Не менее 350 мм
8. Ход поршня - Не менее 150 мм

[bookmark: _GoBack]9. Габаритные размеры машины-Не более 
Ширина - 320 мм
Глубина - 445 мм
Высота - 1200 мм
10. Масса пресса - Не более 185 кг
11. Потребляемая мощность - Не более 
300 Вт
12. Электропитание - 220В/50Гц
13. Блок управления с дисплеем, обеспечивающий:
- управление компенсацией давления в системе гидравлики для поддержания скорости нагрузки с помощью пропорционального клапана посредством рукоятки;
- изображение в реальном времени зависимости нагрузки от времени и фактической скорости нагружения;
- ввод на дисплее размеров образца, установки нуля, отображения нагрузки в реальном времени – наличие;
- точную регулировку скорости нагружения;
- сохранение в памяти результатов не менее 150 испытаний;
- загрузку результатов испытаний в реальном времени на ПК;
- доступ к калибровке машины с помощью программного обеспечения;
- выбор единицы измерения – кН, кгс, фунт-сила.
14. Порты для подсоединения к ПК: LAN и USB
15. CD с программным обеспечением
16. Устройства безопасности, включающие:
- клапан для защиты от перегрузки;
- ограничитель выхода поршня при его максимальном удалении;
- аварийный выключатель;
- ограждения от осколков из прочного поликарбоната.
17. Комплект поставки:
- машина испытательная с блоком управления;
- оснастка для установки и тестирования на сжатие образцов половинок призм 40х40х160 мм, по ГОСТ 10180;
18. Документы, предоставляемые при поставке:
- руководство по эксплуатации с методикой поверки;
- гарантийный талон (гарантия 18 месяца).
- протокол заводской калибровки;
- отчет о проведении испытаний в целях утверждения типа средства измерения для внесения в ГосРеестр СИ РФ с последующим предоставлением Сертификата утверждения типа СИ и методики поверки.
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