| Наименование товара | Характеристики | Дата выпуска товара |
| --- | --- | --- |
| Пресс для испытания строительных материалов | 1. Машина испытательная гидравлическая для определения предела прочности при сжатии и изгибе образцов цементного раствора, бетонных образцов на сжатие и изгиб по ГОСТ 310.4 и ГОСТ 23789, кирпича на изгиб и сжатие (половинок), асфальтобетона на сжатие, формование образцов в одиночных формах. Конструкция настольная четырёхколонная с выносным микро-процессорным блоком управлением процессами нагружения. 2. Нагрузка для испытаний на сжатие Максимальная- Не менее 500 кН Минимальная - Не более 5 кН 3. Диапазон регулирования скорости возрастания нагрузки - 0,2 - 1,0 МПа/с 4. Пределы допустимой погрешности силоизмерителя - не более ± 1% 5. Размеры рабочего пространства Ширина- Не менее 210 мм Глубина - Не менее 210 мм Высота - Не менее 535 мм 6. Размеры опорных плит - Не менее Ø216 мм 7. Ход винтовой подачи - Не менее 350 мм 8. Ход поршня - Не менее 150 мм 9. Габаритные размеры машины-Не более Ширина - 320 мм Глубина - 445 мм Высота - 1200 мм 10. Масса пресса - Не более 185 кг 11. Потребляемая мощность - Не более 300 Вт 12. Электропитание - 220В/50Гц 13. Блок управления с дисплеем, обеспечивающий: - управление компенсацией давления в системе гидравлики для поддержания скорости нагрузки с помощью пропорционального клапана посредством рукоятки; - изображение в реальном времени зависимости нагрузки от времени и фактической скорости нагружения; - ввод на дисплее размеров образца, установки нуля, отображения нагрузки в реальном времени – наличие; - точную регулировку скорости нагружения; - сохранение в памяти результатов не менее 150 испытаний; - загрузку результатов испытаний в реальном времени на ПК; - доступ к калибровке машины с помощью программного обеспечения; - выбор единицы измерения – кН, кгс, фунт-сила. 14. Порты для подсоединения к ПК: LAN и USB 15. CD с программным обеспечением 16. Устройства безопасности, включающие: - клапан для защиты от перегрузки; - ограничитель выхода поршня при его максимальном удалении; - аварийный выключатель; - ограждения от осколков из прочного поликарбоната. 17. Комплект поставки: - машина испытательная с блоком управления; - оснастка для установки и тестирования на сжатие образцов половинок призм 40х40х160 мм, по ГОСТ 10180; 18. Документы, предоставляемые при поставке: - руководство по эксплуатации с методикой поверки; - гарантийный талон (гарантия 18 месяца). - протокол заводской калибровки; - отчет о проведении испытаний в целях утверждения типа средства измерения для внесения в ГосРеестр СИ РФ с последующим предоставлением Сертификата утверждения типа СИ и методики поверки. | Не ранее 2017 г. |