Техническая спецификация закупаемых товаров
	№ лота
	Наименование
	Технические характеристики

	1
	Пенетрометр для определения сопротивления веществ путем измерения глубины погружения 
	 ПЕНЕТРОМЕТР,  для определения сопротивления веществ путем измерения глубины погружения иглы, в комплекте c термокриостатом.  Подготовка пробы битума и проведение испытания при 0°С должны соответствовать требованиям метода ГОСТ 11501-78, ГОСТ 33136-2014. Прибор позволяет задавать следующие условия испытаний: - время пенетрации с шагом 1с; - время задержки перед выполнением пенетрации с шагом 1с; - скорость подъема стола с шагом 0,01мм/сек Аппарат определяет величину пенетрации с погрешностью не более ±0,05мм Аппарат оснащен встроенным осветителем и лупой, помогающими определить момент касания иглой поверхности битума. Аппарат обеспечивает хранение до 9 результатов определений с расчётом их среднего значения Аппарат комплектуется жидкостной баней с теплообменником для подключения термокриостата Управление движением стола в трех режимах: медленный подъем стола, быстрый подъем стола, быстрый возврат стола Отображение на дисплее в режиме ожидания: номера последнего проведенного испытания; заданного количества испытаний; скорости подъема стола; заданного времени пенетрации; заданного времени задержки Отображение на дисплее во время испытания: номера последнего проведенного испытания; заданного количества испытаний; времени пенетрации (обратный отсчет); текущего значения пенетрации Четырехстрочный OLED дисплей обеспечивает интуитивно понятный интерфейс пользователя с выводом всей необходимой информации при испытании и просмотре результатов Система полной самодиагностики с индикацией причин неисправностей на дисплее Остановка процесса испытания по окончанию анализа со звуковой сигнализацией Технические характеристики Диапазон измерения пенетрации* 0 до 630 единиц пенетрации Точностные характеристики Дискретность измерителя перемещения* 1 единиц пенетрации Погрешность измерителя перемещения не более ± 0,05 мм Накопленная погрешность шкалы на длине 63 мм не более ± 0,05 мм Время пенетрации от 1 до 3599 c Время задержки перед выполнением пенетрации от 0 до 3599 c Скорость движения стола от 0,02 до 5 мм/с Эксплуатационные характеристики Потребляемая мощность не более 50 В·А Габаритные размеры 280 х 245 х 505 мм, (глубина х ширина х высота) Масса не более 12 кг Температура окружающего воздуха от +15 до +35 °C Относительная влажность воздуха от 75% Напряжение от 187 до 242 В Частота 50±1 Гц Срок службы 6 лет, не более 15 000 часов Безопасность Звуковое сопровождение Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности Диагностика и настройка Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей Комплектация Аппарат 1 шт. Баня пенетрометра (ГОСТ 11501-78) 1 шт. Баня пенетрометра (ГОСТ 33136-2014) 1 шт. Смеситель 1 шт. Подставка 1 шт. Стакан для смазок 2 шт. Накладка изоляционная 1 шт. Стержень тарировочный, 63 мм, 1 шт. Стержень поверочный, 1 шт. Чашка, 60 мм, 5 шт. Чашка, 35 мм, 5 шт. Ручка 1 шт. Уровень, L< 400 мм 1 шт. Игла (ГОСТ 11501-78), в футляре 10 шт. Игла (ГОСТ 33136-2014), в футляре 10 шт. Конус в футляре 2 шт. Груз, 50г, 1 шт. Груз, 150 г, 1 шт. Сито с ручкой Сетка 07 ГОСТ 6613 В комплект входит термокриостат. Криостат обеспечивает выполнение следующих функций: автоматическое поддержание заданной температуры посредством нагрева или охлаждения жидкости-теплоносителя как внутри собственной камеры, так и на внешних объектах термостатирования; имеется возможность задания необходимой точности поддержания температуры; имеется возможность автоматического включения на термостатирование через заданный промежуток времени (от 1 минуты до 100 часов); аппарат позволяет термостатировать образцы битума  (до 6 образцов одновременно) во внутренней камере с помощью входящей в комплект специальной подставки. Технические характеристики:Диапазон поддержания температуры: в режиме внутреннего термостатирования: от минус 20 до плюс 100 °С. В режиме внешнего термостатирования: от 0 до плюс 80 °С (определяется параметрами объекта термостатирования). Типовая погрешность поддержания температуры: 0,1 °С. Рабочий объем камеры термокриостата: 16 л. Параметры питания: напряжение (220+22/-33) В, частота (50±1) Гц, потребляемая мощность: от 10 до 1550 В·А (зависит от выбранного режима работы).Габаритные размеры, не более: 395х620х950 мм.Масса аппарата без теплоносителя, не более: 55 кг. Документация: - Копия утвержденной действующей методики аттестации/поверки - 


