Дозиметр термолюминесцентный типа ДТЛ-02 (далее дозиметр) предназначен для регистрации индивидуального
эквивалента дозы фотонного излучения Н_р(10) на глубине 1,0г/см^2 в диапазоне энергий 15 кэВ – 10МэВ.
Дозиметр обеспечивает требования организации индивидуального дозиметрического контроля персонала при
применении, хранении, переработке и транспортировке радиоактивных веществ, при работе ядерных реакторов,
рентгеновских аппаратов и других источников ионизирующих излучений.
- термолюминесцентные дозиметры должны соответствовать требованиям класса Р_е (1,0 г/см^2) по ГОСТ Р МЭК
1066-93;
- геометрические размеры, (не более 65×26×14) мм;
- масса, не более 25 г;
-исполнение дозиметра каплезащитное и пыленепроницаемое для изделий климатического исполнения В1 по ГОСТ
15150-69;
- диапазон энергий регистрируемого излучения от 0,015 МэВ до 3,0 МэВ.
 Метод определения гамма излучения:
- термолюминесцентный.
 Ожидаемая пороговая чувствительность:
- порог регистрации, Зв, не более 5×10-5.
По условиям эксплуатации дозиметры должны соответствовать ГОСТ 12997-84:
температура и влажность воздуха – группа исполнения D2А для интервала температур от минус 35 °С до плюс 50
°С;
атмосферное давление – группа исполнения Р1;
механические воздействия – группа исполнения L3 (виброустойчивое исполнение).
ТУ 95 2512-94
Комплект поставки
 В комплект поставки должно входить:
- Термолюминесцентные дозиметры в количестве 600 штук с двумя уложенными детекторами ДТГ – 4;
ПРИМЕЧАНИЕ: Дозиметры в партии должны иметь заводские номера по порядку;
- приспособление для разборки дозиметра;
- паспорт на русском и/или казахском языке.
