Дозиметр термолюминесцентный типа ДТЛ-02 (далее дозиметр) предназначен для регистрации индивидуального

эквивалента дозы фотонного излучения Н_р(10) на глубине 1,0г/см^2 в диапазоне энергий 15 кэВ – 10МэВ.

Дозиметр обеспечивает требования организации индивидуального дозиметрического контроля персонала при

применении, хранении, переработке и транспортировке радиоактивных веществ, при работе ядерных реакторов,

рентгеновских аппаратов и других источников ионизирующих излучений.

- термолюминесцентные дозиметры должны соответствовать требованиям класса Р_е (1,0 г/см^2) по ГОСТ Р МЭК

1066-93;

- геометрические размеры, (не более 65×26×14) мм;

- масса, не более 25 г;

-исполнение дозиметра каплезащитное и пыленепроницаемое для изделий климатического исполнения В1 по ГОСТ

15150-69;

- диапазон энергий регистрируемого излучения от 0,015 МэВ до 3,0 МэВ.

Метод определения гамма излучения:

- термолюминесцентный.

Ожидаемая пороговая чувствительность:

- порог регистрации, Зв, не более 5×10-5.

По условиям эксплуатации дозиметры должны соответствовать ГОСТ 12997-84:

температура и влажность воздуха – группа исполнения D2А для интервала температур от минус 35 °С до плюс 50

°С;

атмосферное давление – группа исполнения Р1;

механические воздействия – группа исполнения L3 (виброустойчивое исполнение).

ТУ 95 2512-94

Комплект поставки

В комплект поставки должно входить:

- Термолюминесцентные дозиметры в количестве 600 штук с двумя уложенными детекторами ДТГ – 4;

ПРИМЕЧАНИЕ: Дозиметры в партии должны иметь заводские номера по порядку;

- приспособление для разборки дозиметра;

- паспорт на русском и/или казахском языке.