Терморегулятор в количестве 102 шт.
 Измеритель и регулятор температуры E5CNR2MT500 AC100240. Температурный регулятор серии E5CN, стандарт 1/16 DIN 48x48x78 мм (W×H×D) со сдвоенным ЖК-дисплеем высокой яркости, с широким углом обзора Погрешность индикации: - вход термопары: ±0,3% от PV (предыдущие модели: ±0,5%) - вход Pt: ±0,2% от PV (предыдущие модели: ±0,5%) - аналоговый вход: ±0,2% полной шкалы (предыдущие модели: ±0,5%) Функцию отображения состояния PV/SV можно настроить таким образом, чтобы на дисплее поочередно отображались значения PV или SV и информация о состоянии регулятора температуры (автоматическое/ручное управление, работа/стоп и аварии). Прогнозирование обслуживания для реле с помощью счетчика включения/выключения управляющего выхода. Режим регулирования: дискретное регулирование (ВКЛ/ВЫКЛ) или 2-ПИД регулирование Управляющий выход: - релейный SPST-NO, 250V/3A; - по напряжению 12VDC/21mA ±15% (PNP) с защитой от КЗ; - по току 0…20 мA, нагрузка макс. 600 Ом. Питание: 100-240 VAC Удобная связь с ПК для копирования, настройки и регулировки параметров Рабочая температура −10…+55 °C. В обязательном порядке необходимо предоставить документ удостоверяющий качество качество товара.

Фотоколориметр в количестве 14 шт.
Фотометр фотоэлектрический предназначен для измерения в отдельных участках диапазона длин волн, выделяемых светофильтрами, коэффициентов пропускания и оптической плотности жидкостных растворов, также определения концентрации веществ в растворах методом построения градуировочных графиков. 
Спектральный диапазон от 320 до 900нм. 
Диапазон показаний длин волн от 315 до 990нм. 
Выделяемый спектральный интервал не более 5-7нм. 
Диапазон измерений СКНП (спектральный коэффициент направленного пропускания) от 1 до 99% (оптическая плотность от 0,004 до 2 Б). 
Основная абсолютная погрешность при измерении коэффициентов пропускания не более ±0,5%. 
Предел допускаемого значения среднего квадратического отклонения случайной составляющей основной абсолютной погрешности при измерении СКНП ±0,15%. 
Источник излучения-лампа галогенная КГМ12-10-2. Рабочая длина кювет 1,3,5,10,20,30,50,100мм. 
В комплект поставки: набор кювет № 4 (по 3 кюветы 10мм, 20мм, 30 мм), контрольные светофильтры-3 шт. 
Потребляемая мощность не более 50 В∙А.