	
	

	
	


	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Кол-во шт.
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок
	Код ОКПД2

	1
	Манометр МП4-УУ2-60кПа-1.5-IP53-АЭС-П.П.С 
	-Диапазон измерений 0...60 кПа;

-Диаметр корпуса 160±1 мм;

-Степень защиты  не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

-Класс точности по ГОСТ  8.401-  не менее 1.5;

-Атомное исполнение
класс безопасности  общепромышленный -Расположение штуцера радиальное;

-Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69; -Виброзащита L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм);

-Межповерочный интервал не более 2 года;

-Корпус Алюминиевый сплав;

-Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

-Механизм нержавеющая сталь 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72;

-Масса прибора не более 1.2 кг;

-Возможность пломбировки;

 -Отметка о первичной поверке  на стекле;

-Прибор должен быть внесён в государственный реестр средств измерения;
	3
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190

	2
	Манометр МП4-УУ2-160кПа-1.5-IP53-АЭС-П.П.С 
	-Диапазон измерений 0...160 кПа;

-Диаметр корпуса 160±1 мм;

-Степень защиты  не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

-Класс точности ГОСТ 8.401-80, не менее -1.5;

-Расположение штуцера радиальное без фланца;

-Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;

 -Виброзащита L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм);

-Межповерочный интервал не более 2 года;

-Корпус Алюминиевый сплав;

-Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

-Механизм нержавеющая сталь 08Х18Н10Т по  ГОСТ 5632-72;
-Масса прибора не более 1.2 кг;

-Возможность пломбировки;

-Класс безопасности  общепромышленный

-Отметка о первичной поверке на стекле;

-Прибор внесён в государственный реестр средств измерения;
	3
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190

	3
	Манометр МП4-УУ2-160кПа-1.5-Ф-IP53-П.П.С 
	-Диапазон измерений 0..160 КПа;

-Диаметр корпуса 160±1 мм;

-Степень защиты  не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

-Класс точности  ГОСТ 8.401-80, не менее - 1.5;

-Расположение штуцера радиальное с задним фланцем;

-Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;
 -Виброзащита L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм);

-Межповерочный интервал не более 2 года;

-Корпус Алюминиевый сплав;

-Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

-Механизм нержавеющая сталь 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72;

-Масса прибора не более 1.2 кг;

-Возможность пломбировки;

-Класс безопасности  общепромышленный ;

-Отметка о первичной поверке на стекле;

-Прибор внесён в государственный реестр средств измерения;
	5
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190

	4
	Манометр показывающий МП4-УУ2-0,25МПа-IP53-П.П.С 
	-Диапазон измерений 0...250 кПа;

-Диаметр корпуса 160±1 мм;

-Степень защиты не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

-Класс точности  ГОСТ 8.401-80, не менее - 1.5;

-Расположение штуцера радиальное;

-Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;

-Виброзащита L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм);

-Межповерочный интервал не более 2 года;

-Корпус алюминиевый сплав;

-Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

-Механизм нержавеющая сталь 08Х18Н10Т  по  ГОСТ 5632-72;

-Масса прибора не более 1.2 кг;

-Возможность пломбировки;

-Класс безопасности общепромышленный ;

-Отметка о первичной поверке на стекле;

-Прибор внесён в государственный реестр средств измерения;
	4
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190

	5
	Манометр МП4-УУ2-0,25МПа-IP53-АЭС-П.П.Пас 
	-Диапазон измерений 0...0,25 МПа;

-Диаметр корпуса 160±1 мм;

-Степень защиты  не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

-Класс точности  ГОСТ 8.401-80, не менее -  1.5;

-Атомное исполнение 
-Расположение штуцера радиальное;

-Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;
-Виброзащита L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм);

-Межповерочный интервал не более  2 года;

-Корпус алюминиевый сплав;

-Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

-Механизм нержавеющая сталь 08Х18Н10Т по  ГОСТ 5632-72 ;

-Масса прибора не более 1.2 кг;

-Возможность пломбировки;

-Класс безопасности общепромышленный;

-Отметка о первичной поверке на стекле;

-Прибор внесён в государственный реестр средств измерения;
	2
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190

	6
	Манометр МП4-УУ2-400кПа-1.5-Ф-IP53-П.П.С 
	-Диапазон измерений 0…400 кПа;

-Подключение – фланец.

-Диаметр корпуса 160±1 мм;

-Степень защиты не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

-Класс точности  ГОСТ 8.401-80,не менее - 1.5;

-Расположение штуцера радиальное;

-Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;

-Виброзащита L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм);

-Межповерочный интервал  не более 2 года;

-Корпус алюминиевый сплав;

-Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

-Механизм нержавеющая сталь 08Х18Н10Т по  ГОСТ 5632-72;
-Масса прибора не более 1.2 кг;

-Возможность пломбировки;

-Класс безопасности  общепромышленный
-Отметка о первичной поверке на стекле;

-Прибор внесён в государственный реестр средств измерения;
	27
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190

	7
	Манометр МП4-УУ2-0.6МПа-1.5-IP53-АЭС-П.П.С 
	Диапазон измерений 0...0,6 МПа;

-Диаметр корпуса 160±1 мм;

-Степень защиты не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

-Класс точности  ГОСТ 8.401-80 не менее- 1.5;

-Расположение штуцера радиальное;

-Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;

-Виброзащита L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм);

-Межповерочный интервал не более 2 года;

-Корпус алюминий;

-Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

-Механизм нержавеющая сталь 08Х18Н10Т по  ГОСТ 5632-72;
-Масса прибора не более 1.2 кг;

-Возможность пломбировки;

-Класс безопасности общепромышленный
-Отметка о первичной поверке в паспорте;

-Прибор внесён в государственный реестр средств измерения;
	55
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190

	8
	Манометр показывающий МП4-УУ2-0,6МПа-1-АЭС-IP53-Пл-П.П.С. 
	Диапазон измерений 0...0,6 МПа;

-Диаметр корпуса 160±1 мм;

-Степень защиты не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

-Класс точности ГОСТ 8.401-80, не менее  1;

-Расположение штуцера радиальное;

-Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;
-Виброзащита L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм);

-Межповерочный интервал не более 2 года;

-Корпус алюминий;

-Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

-Механизм нержавеющая сталь 08Х18Н10Т по  ГОСТ 5632-72;
-Масса прибора не более 1.2 кг;

-Возможность пломбировки;

-Класс безопасности общепромышленный
-Отметка о первичной поверке в паспорте;

-Прибор внесён в государственный реестр средств измерения;
	3
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190

	9
	Манометр показывающий МП4-УУ2-0,6МПа-Ф-IP53-П.П.С 
	-Диапазон измерений 0...0,6 МПа;

-Диаметр корпуса 160±1 мм;

-Степень защиты  не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

-Класс точности  ГОСТ 8.401-80, не менее - 1.5;

-Расположение штуцера радиальное с фланцем;

-Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;

- -Виброзащита L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм);

-Межповерочный интервал не более 2 года;

-КорпусАлюминиевый сплав;

-Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

-Механизм нержавеющая сталь 08Х18Н10Т по  ГОСТ 5632-72;
-Масса прибора не более 1.2 кг;

-Возможность пломбировки;

- Отметка о первичной поверке на стекле;

-Наличие заднего фланца;

-Прибор внесён в государственный реестр средств измерения;
	7
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190

	10
	Манометр показывающий МП4-УУ2-0,6МПа-ОШ-IP53-Пл-П.П.С. 
	-Диапазон измерений 0...0,6 МПа;

-Диаметр корпуса 160±1 мм;

-Степень защиты не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

-Класс точности ГОСТ 8.401-80,  не менее -1.5;

-Осевой штуцер радиальное без фланца;

-Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;

-Виброзащита L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм);

-Межповерочный интервал  не более 2 года;

-Корпус Алюминиевый сплав;

-Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

-Механизм нержавеющая сталь 08Х18Н10Т по  ГОСТ 5632-72;
-Масса прибора не более 1.2 кг;

-Возможность пломбировки;

- Отметка о первичной поверке на стекле;

-Наличие заднего фланца;

-Прибор внесён в государственный реестр средств измерения;
	5
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190

	11
	Манометр показывающий МП-4УУ2-0,6МПа-IP53-П.П.С 
	-Диапазон измерений 0...0,6 МПа;

-Диаметр корпуса 160±1 мм;

-Степень защиты не менее  IP53 по ГОСТ 14254-2015;

-Класс точности  ГОСТ 8.401-80, не менее -1.5;

-Расположение штуцера радиальное без фланца;

-Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;

-Виброзащита L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм);

-Межповерочный интервал  не более 2 года;

-Корпус Алюминиевый сплав;

-Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

-Механизм нержавеющая сталь 08Х18Н10Т по  ГОСТ 5632-72;
-Масса прибора не более 1.2 кг;

-Возможность пломбировки;

- Отметка о первичной поверке на стекле;

-Наличие заднего фланца;

-Прибор внесён в государственный реестр средств измерения;
	7
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190

	12
	Манометр показывающий МП4-УУ2-1,0МПа-1,5-IP53-АЭС-П.П.С 
	Диапазон измерений 0...1 МПа;

-Диаметр корпуса 160±1 мм;

-Степень защиты  не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

-Класс точности  ГОСТ 8.401-80 не менее, - 1.5;

- -Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;

 -Виброзащита L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм);

-Межповерочный интервал не более  2 года;

-Корпус Алюминиевый сплав;

-Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

-Механизм нержавеющая сталь 08Х18Н10Т по  ГОСТ 5632-72;
-Масса прибора не более 1.2 кг;

-Возможность пломбировки;

-Класс безопасности общепромышленный;

-Отметка о первичной поверке на стекле;

-Прибор внесён в государственный реестр средств измерения;


	2
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190

	13
	Манометр показывающий МП4-УУ2-1МПа-1-АЭС-IP53-Пл-П.П.С. 
	Диапазон измерений 0...1 МПа;

-Диаметр корпуса 160±1 мм;

-Степень защиты не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

-Класс точности  ГОСТ 8.401-80, не менее  - 1;

- -Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;

 -Виброзащита L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм);

-Межповерочный интервал не более  2 года;

-Корпус Алюминиевый сплав;

-Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

-Механизм нержавеющая сталь 08Х18Н10Т по  ГОСТ 5632-72;

-Масса прибора не более 1.2 кг;

-Возможность пломбировки;

-Класс безопасности общепромышленный;

-Отметка о первичной поверке на стекле;

-Прибор внесён в государственный 

реестр средств измерения;
	3
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190

	14
	Манометр МП4-УУ2-1МПа-1.5-Ф-IP53-П.П.С 
	Диапазон измерений 0...1 МПа;

-Диаметр корпуса 160±1 мм;

-Степень защиты не менее  IP53 по ГОСТ 14254-2015;

-Класс точности  ГОСТ 8.401-80, не менее - 1.5;

-Расположение штуцера радиальное с фланцем;

-Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;

-Виброзащита L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм);

-Межповерочный интервал не более 2 года;

-Корпус Алюминиевый сплав;

-Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

-Механизм нержавеющая сталь 08Х18Н10Т по  ГОСТ 5632-72;
-Масса прибора не более 1.2 кг;

-Возможность пломбировки;

-Отметка о первичной поверке на стекле;

-Прибор внесён в государственный реестр средств измерения;
	112
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190

	15
	Манометр показывающий МП4-УУ2-1,0МПа-IP53-П.П.С 
	Диапазон измерений 0...1 МПа;

-Диаметр корпуса 160±1 мм;

-Степень защиты не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

-Класс точности  ГОСТ 8.401-80,  не менее - 1.5;

-Расположение штуцера радиальное без фланца;

-Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;

-Виброзащита L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм);

-Межповерочный интервал не более 2 года;

-Корпус Алюминиевый сплав;

-Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

-Механизм нержавеющая сталь 08Х18Н10Т по  ГОСТ 5632-72;

-Масса прибора не более 1.2 кг;

-Возможность пломбировки;

-Отметка о первичной поверке на стекле;

-Прибор внесён в государственный реестр средств измерения;
	2
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190

	16
	Манометр МП4-УУ2-2.5МПа-1.5-IP53-АЭС-П.П.С 
	-Диапазон измерений 0...2,5 МПа;

-Диаметр корпуса 160±1 мм;

-Степень защиты не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

-Класс точности  ГОСТ 8.401-80, не менее  - 1.5;

-Расположение штуцера радиальное;

-Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;

-Виброзащита L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм);

-Межповерочный интервал  не более 2 года;

-Корпус Алюминиевый сплав;

-Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

-Механизм нержавеющая сталь 08Х18Н10Т по  ГОСТ 5632-72;

-Масса прибора не более 1.2 кг;

-Возможность пломбировки;

-Класс безопасности общепромышленный;

-Отметка о первичной поверке на стекле;

-Прибор внесён в государственный реестр средств измерения;
	4
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190

	17
	Мановакуумметр показывающий МВП4-УУ2-(-0,1..0,15МПа)-1,5-IP53-АЭС-П.П.С 
	-Диапазон измерений -100...150 кПа;

-Диаметр корпуса 160±1 мм;

-Степень защиты не менее  IP53 по ГОСТ 14254-2015;

-Класс точности  ГОСТ 8.401-80,  не менее - 1.5;

-Расположение штуцера радиальное;

-Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;

-Виброзащита L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм);

-Межповерочный интервал  не более 2 года;

-Корпус Алюминиевый сплав;

-Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

-Механизм нержавеющая сталь 08Х18Н10Т по  ГОСТ 5632-72;
-Масса прибора не более 1.2 кг;

-Возможность пломбировки;

-Класс безопасности общепромышленный;

- Отметка о первичной поверке на стекле;

-Прибор внесён в государственный реестр средств измерения;
	8
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190

	18
	Мановакуумметр МВП4-УУ2-0.06МПа-1.5-IP53-АЭС-П.П.С 
	С радиальным штуцером без фланца, 

исполнение для АЭС (класс безопасности-общепромышленный); климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69; 
диапазон показаний: -0,1…0,06 МПа,

класс точности ГОСТ 8.401-80: не менее  1,5; 

степень защиты: не менее  IP53 по ГОСТ  14254-2015; 

-Отметка о первичной поверке на стекле 

	2
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190



	19
	Манометр показывающий МП4-УУ2-0,4МПа-1,5-IP53-АЭС-П.П.С 
	С радиальным штуцером без фланца, исполнение для АЭС Класс безопасности общепромышленный; 
климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69; 

диапазон показаний: 0…0,4 МПа, 

класс точности ГОСТ 8.401-80 не менее - 1,5;

 степень защиты не менее  IP53 по ГОСТ 14254-2015; 

Отметка о первичной поверке на стекле 
	4
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190



	20
	Манометр показывающий МП4-УУ2-0,4МПа-1,5-Ф-IP53-АЭС-П.П.Пас 
	 С радиальным штуцером, с задним расположением фланца, исполнение для АЭС (класс безопасности  общепромышленный); климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;
 диапазон показаний: 0….0,4 МПа; 
класс точности  ГОСТ 8.401-80 не менее - 1,5;

Степень защиты  не менее IP53 по  ГОСТ 14254-2015,

  Отметка о первичной поверке в паспорте
	2
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190



	21
	Манометр показывающий МП4-УУ2-1,0МПа-1,5-Ф-IP53-АЭС-П.П.Пас
	  С радиальным штуцером, с задним расположением фланца, исполнение для АЭС (класс безопасности   общепромышленный климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69; диапазон показаний: 0….1 МПа;

 класс точности  ГОСТ 8.401-80  не менее -1,5;

 степень защиты  не менее IP53 по  ГОСТ 14254-2015; 

сведения о поверке должны быть указаны в паспорте
	3
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190



	22
	Манометр показывающий сигнализирующий ДМ2010СгУ2-0,4МПа-1,0-IP53-АЭС-П.П.Пас 
	Диапазон измерения 0..0,4 Мпа;

Диаметр корпуса (мм) 100±1;

Степень защиты не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

Класс точности  ГОСТ 8.401-80 не менее - 1.;

Климатическое исполнение У2 по 
ГОСТ 15150-69;

Тип электроконтактного устройства прямые контакты;

Расположение штуцера радиальное;

Виброзащита L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм);

Межповерочный интервал  не более 2 года;

Исполнение контактов IV (один контакт замкнут, другой разомкнут);

Резьба штуцера М20х1,5-8g;

Корпус алюминиевый сплав;

Стекло литое;

Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

Устройство разгрузки контактов;

Механизм нержавеющая сталь;

Масса прибора не более 1,0 кг;

Тип прибора "Для АЭС";
Сведения о поверке в паспорте.
	2
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190



	23
	Манометр показывающий сигнализирующий ДМ2010СгУ2-0,4МПа-1,0-IP53-АЭС-МП-П.П.Пас 
	Диапазон измерения 0..0,4 Мпа;

Диаметр корпуса (мм) 100±1;

Степень защиты  не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

Класс точности  ГОСТ 8.401-80 не менее - 1.;

Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;

Тип электроконтактного устройства прямые контакты;

Фланец задний;

Расположение штуцера радиальное;

Виброзащита L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм);

Межповерочный интервал не более  2 года;

Исполнение контактов IV -один контакт замкнут, другой разомкнут;

Корпус алюминиевый сплав;

Стекло литое;

Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

Механизм нержавеющая сталь;

Масса прибора не более 1,0 кг;

Тип прибора "Для АЭС";
Сведения о поверке в паспорте.
	1
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190



	24
	Манометр показывающий ДМ2010СгУ2-0.4МПа-1.5-IP53-АЭС-П.П.Пас 
	Диапазон измерения 0..0,4 Мпа;

Диаметр корпуса (мм) 100±1;

Степень защиты не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

Класс точности ГОСТ 8.401-80 не менее   - 1.5;

Климатическое исполнение У2   по ГОСТ 15150-69;

Тип электроконтактного устройства прямые контакты;

Расположение штуцера радиальное;

Виброзащита L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм);

Межповерочный интервал не более 2 года;

Корпус алюминиевый сплав;

Стекло литое;

Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

Механизм нержавеющая сталь;

Масса прибора не более 1,0 кг;

Тип прибора "Для АЭС";
Сведения о поверке в паспорте.
	1
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190



	25
	Манометр показывающий ДМ2010СгУ2-0.6МПа-1.5-Ф-IP53-АЭС-П.П.Пас 
	Диапазон измерения 0..0,6 Мпа;

Диаметр корпуса (мм) 100±1;

Степень защиты  не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

Класс точности  ГОСТ 8.401-80 не менее - 1.5;

Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 ;

Тип электроконтактного устройства прямые контакты;

Фланец задний;

Расположение штуцера радиальное;

Виброзащита L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм);

Межповерочный интервал не более 2 года;

Корпус алюминиевый сплав;

Стекло литое;

Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

Механизм нержавеющая сталь;

Масса прибора не более 1,0 кг;

Тип прибора "Для АЭС";
Сведения о поверке в паспорте
	5
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190



	26
	Манометр показывающий ДМ2010СгУ2-Ф-0,6МПа-АЭС-IV-IP53-П.П.Пас 
	Диапазон измерения 0..0,6 Мпа;

Диаметр корпуса (мм) 100±1;

Степень защиты  не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

Класс точности ГОСТ 8.401-80 не менее  - 1.;

Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;

Тип электроконтактного устройства прямые контакты;

Фланец задний;

Расположение штуцера радиальное;

Виброзащита L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм);

Межповерочный интервал не более 2 года;

Исполнение контактов IV один контакт замкнут, другой разомкнут;

Корпус алюминиевый сплав;

Стекло литое;

Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

Механизм нержавеющая сталь;

Масса прибора не более 1,0 кг;

Тип прибора "Для АЭС";
Сведения о поверке в паспорте
	4
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190



	27
	Разделитель мембранный B-FM115-A1A0 
	Материал разделительного элемента – Фторопласт Ф-4 по ГОСТ  10007-80;

Типоразмер мембраны – 46 мм;

Материал корпуса – нержавеющая сталь;

Материал крышки – нержавеющая сталь;

Исполнение крышки – универсальное (с демпфером);

Резьба на входе М20х1,5;
Резьба на выходе М20х1,5 
	3
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.130

	28
	Манометр показывающий сигнализирующий ДМ2010СгУ2-0,6МПа-IP53-АЭС-П.П.Пас 
	Диапазон измерения 0..0,6 Мпа;

Диаметр корпуса (мм) 100±1;

Степень защиты не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

Класс точности  ГОСТ 8.401-80  не менее  - 1;

Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;

Тип электроконтактного устройства прямые контакты;
Расположение штуцера радиальное;

Виброзащита L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм);

Межповерочный интервал не более  2 года;

Корпус алюминиевый сплав;

Стекло литое;

Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

Механизм нержавеющая сталь;

Масса прибора не более 1,0 кг;

Тип прибора "Для АЭС";
Сведения о поверке в паспорте
	4
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190



	29
	Манометр показывающий ДМ2010СгУ2-0.6МПа-1.5-IP53-П.П.Пас 
	Диапазон измерения 0..0,6 Мпа;

Диаметр корпуса (мм) 100±1;

Степень защиты не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

Класс точности  ГОСТ 8.401-80 – не менее- 1.5;

Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;

Тип электроконтактного устройства прямые контакты;

Расположение штуцера радиальное;

Виброзащита L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм);

Межповерочный интервал не более 2 года;

Корпус алюминиевый сплав;

Стекло литое;

Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

Механизм нержавеющая сталь;

Масса прибора не более 1,0 кг;
Сведения о поверке в паспорте
	5
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190



	30
	Манометр показывающий ДМ2010СгУ2-0,6МПа-IV-IР53-П.П.Пас 
	Диапазон измерения 0..0,6 Мпа;

Диаметр корпуса (мм) 100±1;

Степень защиты не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

Класс точности  ГОСТ 8.401-80 не менее - 1.5;

Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;

Тип электроконтактного устройства прямые контакты;

Расположение штуцера радиальное;

Виброзащита L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм);

Межповерочный интервал не более 2 года;

Исполнение контактов IV (один контакт замкнут другой разомкнут);

Корпус алюминиевый сплав;

Стекло литое;

Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

Механизм нержавеющая сталь;

Масса прибора не более 1,0 кг;
Сведения о поверке в паспорте
	1
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190



	31
	Манометр показывающий ДМ2010СгУ2-1МПа-1.5-Ф-IP53-АЭС-П.П.Пас 
	Диапазон измерения 0..1 Мпа;

Диаметр корпуса (мм) 100±1;

Степень защиты  не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

Класс точности  ГОСТ 8.401-80 –не менее  1.5;

Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;

Тип электроконтактного устройства прямые контакты;

Фланец задний;

Расположение штуцера радиальное;

Виброзащита L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм);

Межповерочный интервал  не более 2 года;

Корпус алюминиевый сплав;

Стекло литое;

Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

Механизм нержавеющая сталь;

Масса прибора не более 1,0 кг;

Тип прибора "Для АЭС";
Сведения о поверке в паспорте
	1
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190



	32
	Разделитель РМ-5319М 0.4МПа М20х1.5-8g

 
	Диапазон измерения – 0…0,4 МПа;

Резьба для соединения с магистралью – М20х1,5-8g;

Резьба для соединения с прибором – М20х1,5-7H;

Материал мембраны – сплав 36НХТЮ по ГОСТ  10994-74;
Материал фланца, штуцера – сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ  5632-72
	1
	В соответствии с договором
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.130

	33
	Манометр показывающий сигнализирующий ДМ2010СгУ2-1,0МПа-IP53-АЭС-П.П.Пас 
	Диапазон измерения 0..1 Мпа;

Диаметр корпуса (мм) 100±1;

Степень защиты не менее  IP53 по ГОСТ 14254-2015;

Класс точности  ГОСТ 8.401-80 – не менее 1.5;

Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;

Тип электроконтактного устройства прямые контакты;

Расположение штуцера радиальное;

Виброзащита L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм);

Межповерочный интервал не более 2 года;

Корпус алюминиевый сплав;

Стекло литое;

Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

Механизм нержавеющая сталь;

Масса прибора не более 1,0 кг;

Тип прибора "Для АЭС";
Сведения о поверке в паспорте
	3
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190



	34
	Манометр показывающий ДМ2010СгУ2-1МПа-1.5-IP53-П.П.Пас 
	Диапазон измерения 0..1 Мпа;

Диаметр корпуса (мм) 100±1;

Степень защиты  не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015;

Класс точности  ГОСТ 8.401-80 – не менее  1.5;

Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;

Тип электроконтактного устройства прямые контакты;

Расположение штуцера радиальное;

Виброзащита L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм);

Межповерочный интервал не более 2 года;

Корпус алюминиевый сплав;

Стекло литое;

Трубчатая пружина железоникелевый сплав;

Механизм нержавеющая сталь;

Масса прибора не более 1,0 кг;
Сведения о поверке в паспорте
	2
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190



	35
	Манометр электронный ЭКМ-2005/А/ДИ/ИМ1.6М/1МПа/4/D/V/А16И2/t4070 (У1)/220/42/ШР/-/М20/11P/-/Y(E22)/-/-/ГП 
	Вид исполнения - А (атомное);
Вид измеряемого давление - ДИ (избыточное давление);
Верхний предел измерения – не менее 1,0 Мпа;
Класс безопасности общепромышленный.
Класс точности  – D (основная приведенная погрешность не более 1%); 
код исполнения сигнализирующего устройства – V , что означает - один контакт размыкающий, другой замыкающий. (Первый контакт нормально замкнутый, второй контакт нормально разомкнутый); 
 тип корпуса и встроенного светодиодного цветопеременного индикатора - А16И2 -односекционный корпус со светодиодным   

цветопеременным индикатором, 
код климатического исполнения - t4070 (диапазон температуры окружающего воздуха: -40...+70), 

напряжение питания - 220В, 
токовый выход - 42 (4...20 мА), 
код варианта электрического присоединения – вилка,
 код присоединения к процессу - М20 (резьба М20х1,5),
 код исполнения по материалам - уплотнительные кольца из фторопласта
Установка и опрессовка клапанного блока 
 ГП –сведения о госповерке должны быть указаны в паспорте
	8
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190



	36
	Блок клапанный Элемер-БК/Е/2/2/АС/4/5/0/02/03/М20М/-/ 
	число клапанов - 2,

тип гидравлической схемы - 2 (дренажный клапан после изолирующего вентиля); 

исполнение - АС (атомное); 

класс безопасности  общепромышленный 
 резьбовое соединение на входе среды - 5 (наружная резьба М20х1,5 под плоский ниппель); 

резьбовое соединение на выходе среды - 0 (накидная гайка М20х1,5 для прямого подключения клапанного блока к датчику давления); 

материал корпуса клапанного блока - 02 (сталь 12Х18Н10Т  ГОСТ 5632-72); 

материал запирающего элемента (кран-буксы) – 03 (сталь 30Х13 по ГОСТ 5632-72)

комплект монтажных частей - М20М (ниппель и накидная гайка М20х1,5 из стали 12Х18Н10Т   ГОСТ 5632-72 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм)
	8
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190



	37
	Манометр электронный ЭКМ-2005/А/ДИ/ИМ250/160кПа/4/D/V/А16И1/t0550 (УХЛ4.1)/220/-/-/ШР/-/М20/11P/Т1Ф/-/-/-/ГП 
	Вид исполнения - А (атомное), 
вид измеряемого давление - ДИ (избыточное), 
предел измерения – не менее 160 кПа, 
класс безопасности  общепромышленный 
класс точности - D основная приведенная погрешность не более 1%);
код исполнения сигнализирующего устройства - V что означает - один контакт размыкающий, другой замыкающий. (Первый контакт нормально замкнутый, второй контакт нормально разомкнутый;  
 Код климатического исполнения - t0550 (УХЛ4.1 по ГОСТ 15150-69), 
напряжение питания - 220В, 
код варианта электрического присоединения – вилка,
встроенный сенсор,
 код присоединения к процессу - М20 (резьба М20х1,5),
 код исполнения по материалам - 12Р (уплотнительные кольца из фторопласта, мембрана - сталь  03Х17Н14М3 – ГОСТ 5632-72, штуцер - сталь 12Х18Н10Т  ГОСТ 5632-72), 
Комплект монтажных частей для присоединения к процессу  Госповерка должна быть указана в паспорте
	1
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190



	38
	Манометр электронный ЭКМ-2005/А/ДИ/ИМ600/400КПa/4/D/V/LN/t4070/220/42/-/ШР22/-/М20/12P/Т1Ф/-/-/ГП 
	Вид исполнения - А (атомное),
 вид измеряемого давление - ДИ (избыточное),
верхний предел измерения – не менее 400 кПа, 
класс безопасности -  общепромышленный 
класс точности - D основная приведенная погрешность не более 1%), 
код исполнения сигнализирующего устройства - V - один контакт размыкающий, другой замыкающий. (Первый контакт нормально замкнутый, второй контакт нормально разомкнутый)
 Тип корпуса и встроенного ЖК индикатора - А16И1 (односекционный корпус со светодиодным   цветопеременным индикатором);
Код климатического исполнения - t4070 (диапазон температуры окружающего воздуха: -40...+70), 

напряжение питания - 220В, 
токовый выход - 42 (4...20 мА), 
код варианта электрического присоединения –вилка,
 код присоединения к процессу - М20 (резьба М20х1,5),
 код исполнения по материалам - 11Р (уплотнительные кольца из фторопласта)

Комплект монтажных частей для присоединения к процессу прокладка 
 ГП –  сведения госповерки  должны быть указаны в паспорте
	2
	В соответствии с договором
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190



	39
	Манометр электронный ЭКМ-2005/А/ДИ/ИМ1.6М/1,0МПа/4/D/V/LN/t4070/220/42/-/ШР22/-/М20/12P/Т1Ф/-/-/ГП 
	Вид исполнения - А (атомное),
 вид измеряемого давление - ДИ (избыточное),
верхний предел измерения – не 
менее 1,0 МПа, 
класс безопасности  общепромышленный 
класс точности – D (основная приведенная погрешность не более 1%), 
код исполнения сигнализирующего устройства - V один контакт размыкающий, другой замыкающий. (Первый контакт нормально замкнутый, второй контакт нормально разомкнутый),
 тип корпуса и встроенного ЖК индикатора - А16И1 односекционный корпус со светодиодным   цветопеременным индикатором), 
код климатического исполнения - t4070 (диапазон температуры окружающего 

воздуха: -40...+70), 

напряжение питания - 220В, 
токовый выход - 42 (4...20 мА), 
код варианта электрического присоединения –вилка,
 код присоединения к процессу - М20 (резьба М20х1,5),
 код исполнения по материалам - уплотнительные кольца из фторопласта
Комплект монтажных частей  для присоединения к процессу
	2
	В соответствии с договором
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190



	40
	Манометр МП4А-Кс-600кПа-1.5-IP53-П.П.Пас 
	С радиальным штуцером без фланца. 

Климатическое исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69, диапазон показаний 0…600 кПа,

Класс точности не менее 1,5 по ГОСТ  8.401-80 

Степень защиты  не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015 , 

 сведения о поверке должны быть указаны  в паспорте
	2
	В соответствии с договором.
	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента поставки на склад покупателя
	26.51.52.190




