ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДНИЕ

| № п/п | Наименование | Характеристика |  |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сейф-холодильник | Сейф-холодильник медицинский предназначен для хранения и защиты от свободного доступа веществ, медицинских препаратов, лекарственных форм, имеющих строго определённые температурные условия хранения, в служебных, складских и подсобных помещениях медицинских учреждений, аптеках, лабораторий и других организациях | наличие |  | 1 |
|  |  | Удовлетворяет требования Постановлению Правительства РФ №1148 от 31.12.2009 г. и Приказу МЗ и СР РФ № 397н от 16 мая 2011 г. | наличие |  |  |
|  |  | Сейф-холодильник соответствует ГОСТ Р по классу устойчивости к взлому | не менее 4 |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на изделия медицинского назначения «сейфы-холодильники» | наличие |  |  |
|  |  | Сертификат соответствия устойчивости к взлому на изделие «сейф-холодильник» | наличие |  |  |
|  |  | Соответствие названия изготовителя в регистрационном удостоверении и сертификате соответствия устойчивости к взлому | наличие |  |  |
|  |  | Декларация о соответствии на изделие «сейф-холодильник» | наличие |  |  |
|  |  | Фото | предоставить |  |  |
|  |  | Использование технологии No Frost (без инея) | наличие |  |  |
|  |  | Отсутствие образование конденсата и наледи в охлаждаемой камере во время работы сейфа-холодильника | наличие |  |  |
|  |  | Многослойный корпус и дверца должны состоять из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому | наличие |  |  |
|  |  | Внутренняя поверхность корпуса и дверцы должны быть выполнены из устойчивой к износу нержавеющей стали, позволяющей проводить дезинфекционную обработку | наличие |  |  |
|  |  | Эластичный белый ПВХ уплотнитель с магнитной вставкой, способствующий поддержанию заданной температуры внутри рабочей камеры и надёжной герметизации | наличие |  |  |
|  |  | Дверь сейфа-холодильника фиксируется в корпусе по всему периметру не менее 11-ми выдвижными круглыми ригелями и оборудована замками повышенной секретности. А также специальной защитой от высверливания и выбивания замков | наличие |  |  |
|  |  | Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка | наличие |  |  |
|  |  | При открытом положении замка ключ не вытаскивается | наличие |  |  |
|  |  | Штурвал (с не менее 3-мя рукоятками) двери сейфа-холодильника плавно поворачивается и обеспечивает свободное движение и надежную фиксацию круглых ригелей в крайних положениях | наличие |  |  |
|  |  | Сейф-холодильник должен иметь возможность крепления к полу | наличие |  |  |
|  |  | Масса, кг. | не более 600 |  |  |
|  |  | Внутренний полезный объем, л. | не менее 146, не более 150 |  |  |
|  |  | Внешние габаритные размеры сейфа-холодильника, мм | Высота | не менее 1869, не более 1875 |  |
|  |  |  | Ширина | не менее 595, не более 600 |  |
|  |  |  | Глубина | не менее 550, не более 555 |  |
|  |  | Толщина стенки с утеплителем, мм. | не менее 100 |  |  |
|  |  | Устройство для опечатывания | Наличие |  |  |
|  |  | Напряжение питания, В. | не более 220 |  |  |
|  |  | Частота, Гц. | не более 50 |  |  |
|  |  | Номинальная потребляемая мощность, Вт. | не более 200 |  |  |
|  |  | Расход электроэнергии при 25°C, кВт * час/сутки | не более 2,1 |  |  |
|  |  | Температура в охлаждающей камере должна быть не ниже +2°С и не выше +15°С | наличие |  |  |
|  |  | Возможность регулировки температуры в охлаждаемой камере | не ниже +2°С, не выше +15°C |  |  |
|  |  | Время выхода на рабочий режим после включения в сеть, мин. | не более 20 |  |  |
|  |  | Тип холодильного агента (хладагента), не хуже чем | хладон R – 134 А (C2F4H2) |  |  |
|  |  | Цифровой индикатор контроля температуры | наличие |  |  |
|  |  | Выключатель питания сейф-холодильника расположен с передней стороны сейф-холодильника | наличие |  |  |
|  |  | Устройство, позволяющее при открывании двери | Включать освещение внутри камеры | наличие |  |
|  |  |  | Выключать вентилятор |  |  |
|  |  | Количество полок (без учёта дна), шт. | не менее 5 |  |  |
|  |  | Полки должны быть выполнены из нержавеющей стали с лазерной перфорацией, что позволяет поддерживать заданные параметры | наличие |  |  |
|  |  | Температурный датчик, шт. | не менее 2 |  |  |
|  |  | Испаритель | ребристо-трубчатый |  |  |
|  |  | Воздухоохладитель | Тип оттайки: тэн | наличие |  |
|  |  |  | Медные трубы с алюминиевыми ребрами | наличие |  |
|  |  |  | Шаг ребер, мм. | не менее 4 |  |
|  |  |  | Количество вентиляторов, шт. | не менее 1 |  |
|  |  |  | Мощность двигателя, Вт. | не менее 32 |  |
|  |  |  | Производительность м³/ч. | не менее 180 |  |
|  |  | Конденсатор | Медные трубы для хладагента | наличие |  |
|  |  |  | Алюминиевые рёбра на медных трубках | наличие |  |
|  |  |  | Количество вентиляторов, шт. | не менее 1 |  |
|  |  |  | Диаметр вентилятора, мм. | не более 120 |  |
|  |  |  | Мощность двигателя, Вт. | не менее 15 |  |
|  |  |  | Производительность, м³/ч. | не менее 73 |  |
|  |  | Компрессор | Поршневой герметичного типа |  |  |
|  |  | Угол открывания двери | не менее 180° |  |  |
|  |  | Мощность внутреннего освещения по классу защиты IP65, Вт. | не более 10 |  |  |
|  |  | Степень защиты от поражения электрическим током выполнена по классу не менее 01 | наличие |  |  |
|  |  | Циркуляция воздуха в охлаждаемом объёме | принудительная |  |  |
|  |  | В верхней части корпуса размещен электронный блок управления холодильной системой | наличие |  |  |
|  |  | Принцип работы холодильной установки | цикличный |  |  |
|  |  | С передней стороны сейф-холодильника должна располагаться вентиляционная решетка для нормального функционирования всей системы No Frost. | наличие |  |  |
|  |  | Кнопочный выключатель со световой индикацией на передней панели сейфа-холодильника | наличие |  |  |
|  |  | Замок ключевой сувальдный, шт. | не менее 2 |  |  |
|  |  | Отсутствие закрепленного конденсатора (решетки) холодильной системы на задней стенке медицинского сейфа-холодильника обеспечивает оптимальную работу и позволяет качественно производить дезинфекционную обработку и монтаж в любой точке помещения | наличие |  |  |
|  |  | В целях обеспечения безопасности хранения медикаментов сейф-холодильник имеет пломбу на защитном кожухе | наличие |  |  |
|  |  | Анкерный болт для крепления к полу, шт. | не менее 2 |  |  |
|  |  | Тип покрытия | порошковое |  |  |
|  |  | Инструкция пользователя на русском языке | наличие |  |  |
|  |  | Журнал регистрации операций, связанных с оборотом НС и ПВ на не менее чем 100 листах | наличие |  |  |
|  |  | Гарантия на оборудование | не менее 12 месяцев |  |  |
|  |  | Срок службы оборудования | не менее 10 лет |  |  |
|  |  | Табличка-шильд с паспортными данными выполнена из металла | наличие |  |  |
|  |  | Цвет | белый |  |  |
|  |  | Все предлагаемое оборудование должно быть выпущено не ранее 2018 года | наличие |  |  |