Техническое задание на «Поставка медицинских кроватей.»

| № | Наименование, значение параметра. | Показатели параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кровать медицинская | 235 штук |
| 1.1 | Кровать стационарная без колес предназначена для помещения на ней больных в медицинских учреждениях, престарелых и нетрудоспособных граждан в домах-интернатах. | наличие |
| 1.2 | Кровать состоит из подматрационной рамы и двух спинок, представляет собой разборную конструкцию, элементы которой выполнены сварными из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием. | наличие |
| 1.3 | Ложе подматрацной рамы выполнено с перфорированным металлическим листом толщиной, мм. | Не менее 0,8 |
| 1.4 | Жесткость ложе достигается при помощи загиба стального листа по периметру и ребер жесткости | наличие |
| 1.5 | Диаметр перфорации ложе, мм | Не менее 20 мм и не более 30 мм |
| 1.6 | Спинки кровати выполнены из цельногнутого стального профиля круглого сечения, мм | Не менее 25 и не более 32 |
| 1.7 | В спинки кровати установлены панели из ламинированного ДСП толщиной, мм | Не менее 16 |
| 1.8 | Каркас кровати выполнен из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием сечением, мм | Не менее 40х25х2 |
| 1.9 | Каркас головной секции выполнен из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием сечением, мм | Не менее 25х25х1,5 |
| 1.10 | Габаритные размеры кровати, мм | Не более 2125х880х1000 |
| 1.11 | Размеры неподвижной тазовой секции, мм | Не менее1060х730 |
| 1.12 | Размеры подматрацной рамы, мм | Не менее 2000х800 |
| 1.13 | Размер подъемной головной панели, мм | Не менее 735х730 |
| 1.14 | Угол подъема головной панели, град | Не менее 60 |
| 1.15 | Высота ложа от пола, мм | Не менее 450 |
| 1.16 | Номинальная нагрузка, кг | Не менее 150 |
| 2. | Кровать медицинская | 57 штук |
| 2.1 | Кровать предназначена для помещения на ней больных в медицинских учреждениях, престарелых и нетрудоспособных граждан в домах-интернатах, и может использоваться как в стационарных условиях, так и для транспортирования внутри корпуса. | наличие |
| 2.2 | Базовая комплектация кровати состоит из подматрацной рамы и двух спинок | наличие |
| 2.3 | Кровать имеет крепежные элементы для навесных приспособлений. | наличие |
| 2.4 | Кровать представляет собой разборную конструкцию, элементы которой выполнены сварными из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием. | наличие |
| 2.5 | Подматрацная рама имеет головную (регулируемую) и ножную панели. | наличие |
| 2.6 | Регулирование угла подъема панелей осуществляется вручную с помощью гребенок. | наличие |
| 2.7 | Гребенка выполнена из стальной полосы, мм | Не менее 4х30 |
| 2.8 | Количество положений гребенки | Не менее 6 |
| 2.9 | Кровать имеет колеса с серой шинкой из антистатической резины, два из которых имеют индивидуальные тормоза. | Наличие |
| 2.10 | Диаметр колес, мм | Не менее 125 |
| 2.11 | Ложе подматрацной рамы выполнено с перфорированным металлическим листом толщиной 0,8 мм. | наличие |
| 2.12 | Жесткость ложе достигается при помощи загиба листа по краям | наличие |
| 2.13 | Диаметр перфорации на ложе кровати, мм | Не менее 20 и не более 30 мм |
| 2.14 | Спинки кровати выполнены из стального профиля круглого сечения диаметром, мм | Не менее 25 и не более 32 |
| 2.15 | В каждой спинке кровати установлена панель из ЛДСП толщиной, мм | Не менее 16 |
| 2.16 | Каркас кровати выполнен из стального профиля сечением, мм | Не менее 40х25 |
| 2.17 | Толщина стенки профиля, мм | Не менее 2 мм |
| 2.18 | - Габаритные размеры кровати без навесных приспособлений, мм (длина-ширина-высота) | Не более 2150х880х1000. |
| 2.19 | Размеры подматрацной рамы, мм (длина-ширина) | Не менее 2000х800 |
| 2.20 | Высота ложа от пола, мм | Не менее 450. |
| 2.21 | Размер головной панели, мм | Не менее 735х730 |
| 2.22 | Размер ножной панели, мм | Не менее 1075х730 |
| 2.23 | Угол подъема головной панели, град | от 0 до не менее 60 |
| 2.24 | Номинальная нагрузка, кг | Не менее 150 |
| 2.25 | Масса кровати без навесных приспособлений, кг | Не более 70 |

Одновременно с поставкой товара Поставщик передает: Регистрационное удостоверение МЗ Российской Федерации, Сертификат соответствия, паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке.