ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	ОКПД 2
	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Количество (в единицах измерения)
	Единица измерения

	1. 
	22.29.29.190
	Ланцеты одноразовые
	Стерильное лезвие, заключенное в пластмассовый корпус.
Обеспечивает практически безболезненный прокол кожного покрова на строго заданную глубину.
Ланцет одноразовый, после активации лезвие автоматически убирается в корпус ланцета.
Глубина прокола - 2 мм, ширина лезвия - 1,5 мм.
Цвет - синий.
Упаковка - 200 штук в картонной коробке.
	35
	упак

	2. 
	22.29.29.190
	Пробирки вакуумные
	Пробирка вакуумная с заданным уровнем вакуума для взятия точного количества биоматериала.
Материал пробирки - пластик (полиэтилентерефталат). 
Объем забираемой крови 4,0 мл (соответствует линии наполнения на этикетке). 
Максимально допустимое отклонение объема забираемого биоматериала 10% от номинального объема пробы.
Размер пробирки 13х75 мм.
Крышка пробирки состоит из: пластикового колпачка, резиновой пробки и маркировочного кольца.
Пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, на поверхности которого нанесены противоскользящие выступы для исключения проскальзывания в руке лаборанта и рабочей системе анализатора. Колпачок плотно фиксирует внутреннюю часть крышки к пробирке.
Резиновая пробка выполнена из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука, плотно фиксирована к пластиковому основанию крышки и необходима для прокалывания иглой. Пробка сохраняет герметичность и вакуум в пробирке.
Маркировочное кольцо черного цвета из полипропилена служит для быстрой и эффективной зрительной идентификации типов пробирок на всех этапах лабораторного процесса, а также для разделения потоков проб.
Внешняя и внутренняя часть крышки зафиксированы между собой и составляют единую конструкцию.
На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, и обеспечивающая многократное плавное открывание и закрывание пробирки без дополнительных усилий и аэрозольного эффекта.
На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка.
Этикетка пробирки бумажная, с полями для внесения данных пациента, горизонтальной красной полосой, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. Этикетка содержит информацию: каталожный номер, номер лота, срок годности, описание содержимого, объем забираемой крови, символ стерильности и способ стерилизации (радиация), символ однократности применения.
Область применения: клиническая химия, серология, иммунология.
Температура хранения вакуумных пробирок +4°C...+25°C.
Упаковка - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. 
Этикетка на упаковке на русском языке.
	400
	упак

	3. 
	22.29.29.190
	Пробирки вакуумные
	Пробирка вакуумная с заданным уровнем вакуума для взятия точного количества биоматериала.
Материал пробирки - пластик (полиэтилентерефталат). 
Объем забираемой крови 4,0 мл (соответствует линии наполнения на этикетке). 
Максимально допустимое отклонение объема забираемого биоматериала 10% от номинального объема пробы.
Размер пробирки 13х75 мм.
Крышка пробирки состоит из: пластикового колпачка, резиновой пробки и маркировочного кольца.
Пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена, на поверхности которого нанесены противоскользящие выступы для исключения проскальзывания в руке лаборанта и рабочей системе анализатора. Колпачок плотно фиксирует внутреннюю часть крышки к пробирке.
Резиновая пробка выполнена из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука, плотно фиксирована к пластиковому основанию крышки и необходима для прокалывания иглой. Пробка сохраняет герметичность и вакуум в пробирке.
Маркировочное кольцо черного цвета из полипропилена служит для быстрой и эффективной зрительной идентификации типов пробирок на всех этапах лабораторного процесса, а также для разделения потоков проб.
Внешняя и внутренняя часть крышки зафиксированы между собой и составляют единую конструкцию.
На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, и обеспечивающая многократное плавное открывание и закрывание пробирки без дополнительных усилий и аэрозольного эффекта.
На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный антикоагулянт К3ЭДТА.
Этикетка пробирки бумажная, с полями для внесения данных пациента, горизонтальной фиолетовой полосой, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. Этикетка содержит информацию: каталожный номер, номер лота, срок годности, описание содержимого, объем забираемой крови, символ стерильности и способ стерилизации (радиация), символ однократности применения.
Область применения: гематология. 
Температура хранения вакуумных пробирок +4°C...+25°C.
Упаковка - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. 
Этикетка на упаковке на русском языке.
	280
	упак

	4. 
	22.29.29.190
	Пробирки вакуумные
	Пробирка вакуумная с заданным уровнем вакуума для взятия точного количества биоматериала.
Пробирка с двойными стенками.
Материал наружной пробирки - пластик (полиэтилентерефталат). 
Материал внутренней пробирки - пластик (полипропилен). 
Общий объем пробы 3,5 мл (соответствует линии наполнения на этикетке), объем забираемой крови 3,15 мл.
Максимально допустимое отклонение объема забираемого биоматериала 10% от номинального объема пробы.
Размер пробирки 13х75 мм.
Крышка пробирки состоит из: пластикового колпачка, резиновой пробки и маркировочного кольца.
Пластиковый колпачок голубого цвета из полиэтилена, на поверхности которого нанесены противоскользящие выступы для исключения проскальзывания в руке лаборанта и рабочей системе анализатора. Колпачок плотно фиксирует внутреннюю часть крышки к пробирке.
Резиновая пробка выполнена из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука, плотно фиксирована к пластиковому основанию крышки и необходима для прокалывания иглой. Пробка сохраняет герметичность и вакуум в пробирке.
Маркировочное кольцо черного цвета из полипропилена служит для быстрой и эффективной зрительной идентификации типов пробирок на всех этапах лабораторного процесса, а также для разделения потоков проб.
Внешняя и внутренняя часть крышки зафиксированы между собой и составляют единую конструкцию.
На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, и обеспечивающая многократное плавное открывание и закрывание пробирки без дополнительных усилий и аэрозольного эффекта.
В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,129 моль/л (3,8 %).
Этикетка пробирки бумажная, с полями для внесения данных пациента, горизонтальной голубой полосой, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. Этикетка содержит информацию: каталожный номер, номер лота, срок годности, описание содержимого, объем забираемой крови, символ стерильности и способ стерилизации (радиация), символ однократности применения.
Отметка уровня наполнения треугольная для обеспечения точного соотношения крови и реагента. Вершина треугольника обозначает точный объем наполнения, а основание показывает допустимое отклонение объема.
Область применения: исследование системы гемостаза.
Температура хранения вакуумных пробирок +4°C...+25°C.
Упаковка - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. 
Этикетка на упаковке на русском языке.
	200
	упак

	5. 
	22.29.29.190
	Пробирки вакуумные
	Пробирка вакуумная для взятия точного количества биоматериала, с заданным уровнем вакуума.
Материал пробирки - пластик (полиэтилентерефталат). 
Объем забираемой крови 5,0 мл (соответствует линии наполнения на этикетке). 
Максимально допустимое отклонение объема забираемого биоматериала 10% от номинального объема пробы.
Размер пробирки 13х100 мм.
Крышка пробирки состоит из: пластикового колпачка, резиновой пробки и маркировочного кольца.
Пластиковый колпачок желтого цвета из полиэтилена, на поверхности которого нанесены противоскользящие выступы для исключения проскальзывания в руке лаборанта и рабочей системе анализатора. Колпачок плотно фиксирует внутреннюю часть крышки к пробирке.
Резиновая пробка выполнена из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука, плотно фиксирована к пластиковому основанию крышки и необходима для прокалывания иглой. Пробка сохраняет герметичность и вакуум в пробирке.
Маркировочное кольцо желтого цвета из полипропилена служит для быстрой и эффективной зрительной идентификации типов пробирок на всех этапах лабораторного процесса, а также для разделения потоков проб.
Внешняя и внутренняя часть крышки зафиксированы между собой и составляют единую конструкцию.
На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, и обеспечивающая многократное плавное открывание и закрывание пробирки без дополнительных усилий и аэрозольного эффекта.
На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка.
На дне пробирки однокомпонентный разделительный гель (олефинолигомер) для формирования стабильного барьера, отделяющего сыворотку от фибрина и клеток при центрифугировании.
Этикетка пробирки бумажная, с полями для внесения данных пациента, горизонтальной красной полосой, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. Этикетка содержит информацию: каталожный номер, номер лота, срок годности, описание содержимого, объем забираемой крови, символ стерильности и способ стерилизации (радиация), символ однократности применения.
Область применения: клиническая химия, серология, иммунология.
Температура хранения вакуумных пробирок +4°C...+25°C.
Упаковка - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен.  
Этикетка на упаковке на русском языке.
	30
	упак

	6. 
	22.29.29.190
	Держатели (стандартный, одноразовый)
	Держатель из полипропилена с ребристой поверхностью.
Диаметр 20 мм, высота 48 мм
Центральная резьба для двусторонней иглы
Держатель нестерильный, одноразовый, повторное использование исключается.
На упаковке имеется информация о количестве, каталожном номере, номере лота, производителе, знак об одноразовом использовании. 
Совместим с двусторонними иглами, луэр-адаптером, иглами-бабочками.
Температура хранения +4ºС ... +25ºС.
Упаковка – 100 шт. в полиэтиленовом пакет
	6
	упак

	7. 
	22.29.29.190
	Пробирки
	Пробирка пластмассовая невакуумная для взятия, транспортировки и обработки капиллярной крови для гематологических исследований.
Материал пробирки – полипропилен (ПП)
Объем забираемой крови 250-500 мкл.
Размер пробирки: диаметр – 16мм, высота –  43мм. 
Крышка пробирки состоит из: пластикового колпачка и резиновой пробки.
Высота крышки – 7мм
Пластиковый колпачок бледно-лилового цвета.
Треугольная метка, расположенная на верхней ребристой поверхности пробирки, указывает место открытия крышки пробирки.
Крышка пробирки герметичная, прокалываемая, что позволяет использовать пробирки без снятия крышки.
Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки.
Закрытие крышки подтверждается щелчком.
Наличие на внутренних стенках пробирки антикоагулянта К3 ЭДТА (мелкодисперсное напыление).
Пробирки устанавливаются на горизонтальную поверхность за счет «юбочки».
Пробирки совместимы с многоразовыми несущими резьбовыми пробирками размером 13х75 для центрифугирования и постановки в автоматические гематологические анализаторы для работы в автоматическом режиме. 
Наличие прозрачной этикетки для визуального контроля заполнения пробирки кровью с указанием объема пробирки, наименования добавки, срока годности, номера лота, каталожного номера, точных отметок уровня наполнения и символом однократности применения.
Температура хранения пробирок +4°C - +25°C.
Упаковка – 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен.
	100
	упак

	8. 
	22.29.29.190
	Насадки к пробиркам
	Насадки маркировочные к вакуумным пробиркам, нестерильные.
Область применения: дополнительное разделение потоков проб - мгновенная идентификация срочных, инфицированных и специальных проб.
Материал насадок – полипропилен.
Диаметр - 12,6 мм.
Толщина - 1 мм.
Конструкция: на нижней стороне насадок находятся крючки, позволяющие прочно закреплять насадки на крышке пробирки.
Цвет маркировочных насадок - оранжевый.
Яркий цвет позволяет легко и быстро выделять отмеченную пробирку.
Упаковка - 500 шт.
	1
	упак

	9. 
	22.29.29.190
	Держатели
	Держатель из полипропилена с гладкой поверхностью.
Диаметр - 20 мм, высота - 49 мм.
На верхней части держателя - отверстие под канюлю шприца. С внутренней стороны в центре держателя – игла из нержавеющей стали, закрытая резиновым клапаном.
Цвет прозрачный, бесцветный.
Держатель стерильный одноразовый, повторное использование исключается.
Предназначен переноса пробы из шприца в пробирку.
Температура хранения +4°С...+25°С.
Индивидуальная упаковка, 100 шт. в коробке
	1
	упак


