| Наименование ТСР | Технические характеристики ТСР | Требуемое кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Электронный ручной видеоувеличитель | Электронный ручной видео-увеличитель со встроенным дисплеем (ЭРВУ) предназначен для чтения плоскопечатного текста и рассматривания удаленных объектов лицами с остротой зрения 0,03 – 0,1. Прибор должен иметь следующие технические характеристики и режимы: - рассматривание удалённых объектов на расстоянии до 10 м включительно; - наличие встроенного цветного высококонтрастного дисплея с размером по диагонали не менее 4,3 дюйма; - регулировка увеличения изображения в пределах от 7 до 14 крат; - наличие не менее 9 режимов отображения: полноцветный и черно-белый естественной контрастности, высококонтрастные режимы для чтения текста (черный на белом фоне, белый на черном, желтый на синем, желтый на черном, красный на белом, синий на белом, синий на желтом). ЭРВУ должен обеспечивать во всех режимах высокое качество изображения без видимых цветовых, геометрических искажений и оптических помех по всему полю дисплея, в том числе с цветных глянцевых поверхностей, а также: - режим фиксации изображения на дисплее; - режим записи изображения в память на флэшкарту; - режим просмотра изображений, записанных на флэшкарте с функцией перемещения изображений в горизонтальном и вертикальном направлениях (скроллинг); - режим преобразования плоскопечатного текста в речь при помощи синтезатора речи, соответствующего высшему классу качеству ГОСТ Р50840-95 п. 8.4; - режим записи и воспроизведения звукового комментария для каждого записанного изображения. Длительность каждого звукового комментария – не менее 30 сек.; - режим настройки яркости изображения и громкости звуковых сигналов; - режим автоматической фокусировки изображения. Обновление внутреннего программного обеспечения аппарата должно производиться в автономном режиме из файлов, записанных на флэшкарте, Включение, выключение, а также переключение режимов работы должно подтверждаться звуковыми сигналами и речевыми сообщениями. Флэшкарта в рабочем состоянии должна выступать за пределы корпуса на расстояние от 1 до 2 мм. Все органы управления ЭРВУ должны по цвету и тактильным обозначениям отличаться друг от друга, тактильные обозначения должны быть выпуклыми, четко различимыми и контрастными по цвету. Питание от сети переменного тока при помощи сетевого адаптера и от встроенного аккумулятора или батареи. Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора или батареи — не менее 2-х часов. Наличие светодиодного индикатора заряда батареи. Наличие разъемов: для подключения сетевого адаптера, выход на наушники и внешнюю акустическую систему, слот для флэшкарты. Габаритные размеры — не более 150 х 95 х 40 (мм). Вес (без сетевого адаптера) — не более 300 граммов. Комплект поставки: - электронный ручной видео-увеличитель со встроенным дисплеем; - плоскопечатное (крупным шрифтом) и звуковое (на флэшкарте) руководства по эксплуатации; - флэшкарта не менее 2 Gb; - головной телефон; - сетевой адаптер; - сумка с ремнем для переноски; - упаковочная коробка. | 25 |