Приложение № 1

| № п/п | Наименование товара | Основные характеристики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. показателя | Значения показателей | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная |  | Предназначен |  | для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений I-V категории | шт | 685 |
|  |  |  | Основные характеристики оборудования |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  | Настенный |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса |  | Пластик |  |  |
|  |  |  | Источник излучения |  | Бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа или ртутная безозоновая лампа |  |  |
|  |  |  | Мощность источника излучения | Вт | Не менее 15 |  |  |
|  |  |  | Количество источников излучения | шт. | Не менее 5 |  |  |
|  |  |  | Срок службы ламп | час | Не менее 9000 |  |  |
|  |  |  | Производительность | м 3/час | Не менее 90 и не более 110 |  |  |
|  |  |  | Эффективность обеззараживания | процент | Не менее 99,9 |  |  |
|  |  |  | Фильтровальный блок со сменным фильтром |  | Наличие |  |  |
|  |  |  | Звуковая мощность (уровень шума) | дБА | Не более 40 |  |  |
|  |  |  | Напряжение питающей сети | В | 220±10% |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | ВА | Не более 110 |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры в рабочем состоянии (ВxШxГ) | мм | Не более 890 х 370 х 160 |  |  |
|  |  |  | Система принудительной циркуляции воздуха |  | Наличие |  |  |
|  |  |  | Фиксация отработанного времени источников излучения |  | Наличие |  |  |
|  |  |  | Комплект воздушных сменных фильтров |  | Не менее 12 |  |  |
|  |  |  | Светоэкранирующие перегородки в конструкции корпуса для предотвращения возможности выхода УФ-излучения |  | Наличие |  |  |
|  |  |  | Комплектация |  |  |  |  |
|  |  |  | Облучатель-рециркулятор в сборе | шт. | Не менее 1 |  |  |

Описание: Изделие медицинского использования для уничтожения содержащихся в воздухе бактерий ультрафиолетовым (УФ) излучением. Источником УФ и одновременно видимых световых лучей может служить, например, вакуумная ртутная трубка. Может дополнительно оснащаться иными средствами бактерицидного воздействия и снижения концентрации их капельных носителей в атмосфере помещения. Чаще всего используется для предотвращения внутрибольничного распространения воздушно-капельных инфекций, например, туберкулёза

Новый товар (не бывшим в эксплуатации), а также не снятым с производства, не ранее 2020 г. выпуска, в упаковке завода изготовителя, обеспечивающей сохранность до ввода в эксплуатацию.

требование к наличию документации: техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке

- копию сертификата или декларации о соответствии на поставляемый товар, заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика, (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида товара);

- копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие (с приложением), выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида товара).

- гарантию производителя на медицинское изделие, срок действия которой составляет не менее 12 месяцев, оформленную в виде отдельного документа;

- гарантию Поставщика на медицинское изделие, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на Оборудование, оформленную в виде отдельного документа