## Лист1
№ | Наименование параметра | Технические требования
1. | Общие характеристики
1.1 | Электрокардиограф 12-канальный (переносной портативный) | Наименование согласно регистрационного удостоверения (указать номер регистрационного удостоверения)
| Количество | 3 шт
1.2 | Анализ аритмий (характеристика товара в соответствии с КТРУ) | Да
| Вывод ЭКГ на печать (характеристика товара в соответствии с КТРУ) | Встроенный принтер
| Количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное (характеристика товара в соответствии с КТРУ) | 12 (шт)
1.3 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие
| Сертификат соответствия или декларация соответствия Госстандарта России | Наличие
1.4 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие
2. | Технические характеристики*
2. 1 | Синхронный съем не менее 12 отведений | Наличие
2.2 | Автоматический и ручной режим работы | Наличие
2.3 | Форматы печати отведений | Не менее значений:3, 3+ритм, 3+2 ритм, 3+3 ритм, 6, 6+ритм, 12, без печати ЭКГ, ритм канал
2.4 | Печать 1-го или 3-х любых выбранных отведений для анализа ритма со скоростями 5, 10, 12.5 , 25, 50 мм/сек с регулируемой длиной печати | Наличие
2.4 | Автоматическое распознавание нарушений ритма с возможностью запуска печати | Наличие
2.5 | Режим автоматического запуска печати после наложения всех электродов | Наличие
2.6 | Диапазон измерения ЧСС, уд/мин | не уже 30 - 240
2.7 | Звуковой сигнал пульса регулируемый | Наличие
2.8 | Дисплей цветной графический сенсорный | Наличие
2.9 | Размер дисплея по диагонали, не менее: | 260 мм
2.10 | Одновременное отображение каналов ЭКГ на экране | Не менее 12
2.11 | В основной экранной форме должны отображаться: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12 отведений ЭКГ одновременно, ЧСС, дата и время, фамилия врача, фамилия и идентификационный код пациента, состояние аккумулятора, обрыв электрода, сообщение о наличии шума, выбранные фильтры, значения усиления и скорости, формат отведений, вид анализа ЭКГ, длительность фрагмента ЭКГ, записываемого в память | Наличие
2.14 | Данные пациента: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, рост, вес и значения АД должны отображаться в экране ввода данных пациента | Наличие
2.15 | Алфавитно-цифровая клавиатура на сенсорном экране и функциональная пленочная клавиатура | Наличие
2.16 | Выбираемая чувствительность, мм/мВ | Не менее значений: 5;10;20;40
2.17 | Скорость движения носителя записи, мм/с | Не менее значений:5; 10; 12.5; 25 и 50
2.18 | Определение кардиостимулятора | Наличие
2.19 | Защита от дефибрилляции | Наличие
2.20 | Подавление синфазной помехи, дБ, не менее: | 100
2.21 | Комбинированное питание (сеть/аккумулятор) | Наличие
2.22 | Встроенный принтер | Наличие
2.23 | Частота дискретизации АЦП на каждое отведение (не менее) | 3200Гц
2.24 | Возможность печати сетки | Наличие
2.25 | Время работы от заряженного аккумулятора | Не менее 2-х часов
2.26 | Возможность работы с электрокардиографом от сети при отсутствии аккумулятора (или его неисправности) | Наличие
2.27 | Термопринтер с разрешением: по горизонтали – не менее 64 точек на мм (при скорости 25мм/с), по вертикали 8 точек на мм | Наличие
2.28 | Ширина бумаги не менее, мм | Не менее 210 рулон и Z-fold
2.29 | Возможность использование рулонной термобумаги шириной, мм | Не менее 216
2.30 | Распечатка данных: дата и время, скорость движения бумаги, чувствительность, название отведения, фильтры, информация о пациенте, разметка зубцов, таблица параметров ЭКГ, заключение, наименование лечебного учреждения, фамилия врача | Наличие
2.31 | Световая индикация питания от сети, заряда аккумулятора, индикация состояния фильтров, нарушения контакта, отсутствия бумаги | Наличие
2.32.1 | Встроенная память всех отведений ЭКГ, шт | Не менее 500
2.32.2 | Запись всех отведений ЭКГ на карту памяти MicroSD, шт | Не менее 10 000
2.33 | Запоминание до 10 профилей, ФИО врача и установленных ими настроек | Наличие
2.34 | Фильтры: сетевых помех, антитреморный, антидрейфовый, автоматическая компенсация смещения изолинии | Наличие
2.35 | Возможность автотестирования кабеля ЭКГ | Наличие
2.36 | Гнездо для тестирования кабеля электродного на корпусе электрокардиографа | Наличие
2.37 | Звук подтверждения нажатия кнопок с регулировкой уровня звука | Наличие
2.38 | Выбор системы отведений: стандартная последовательность /Кабрера/по Нэбу/по Франку, пользовательский набор | Наличие
2.39 | Возможность последовательного съёма ЭКГ | Наличие
2.40 | Автоцентрирование (автоматическая оптимизация расположения ЭКГ на бумаге) | Наличие
2.41 | Печать по таймеру | Наличие
2.42 | Режим дополнительной печати ритма в случае обнаружения нарушений ритма | Наличие
2.43 | Печать копии | Наличие
2.44 | Возможность сортировки сохраненных записей ЭКГ по ФИО пациента, дате/времени, коду пациента. | Наличие
2.45 | Анализ ЭКГ с автоматическим измерением ЭКГ-параметров по каждому из отведений | не менее 14 параметров по каждому отведению
2.46 | Встроенное в ЭК ПО полного анализа включая синдромальные заключения (не менее 271 заключения для взрослых и детей) | Наличие
2.47 | Возможность прямой передачи данных на ПК через порт RS232 | Опция
2.48.1 | Возможность передачи сохраненных данных на ПК через порт USB | Наличие
2.48. | Количество портов USB | Не менее 4-х
2.49 | Возможность передачи сохраненных данных на ПК через LAN порт | Опция
2.50 | Возможность передачи сохраненных данных на ПК по каналу Wi-Fi | Опция
2.51 | Подключение компьютерной клавиатуры для упрощения ввода данных | Наличие
2.52 | Подключение внешней USB флэш-памяти для переноса ЭКГ между электрокардиографами | Наличие
2.53 | Степень защиты от поражения электрическим током | CF
2.54 | Группа жесткости по механическим воздействиям | 2
2.55 | Класс электрооборудования | I
2.56 | Размеры не более: мм | 400x300x100
2.57 | Вес электрокардиографического блока, кг, не более: | 5
2. Комплект поставки**
2.58 | Блок электрокардиографическийКабель 10-и электродный с креплением типа «штырь»Кабель 10-и электродный с креплением типа «крокодил»Комплект ЭКГ-электродов многоразовый для взрослыхКомплект ЭКГ-электродов многоразовый для детейКомплект ЭКГ-электродов одноразовый для взрослых (не менее 30 шт.)Кабель для подключения к ПКТермобумагаГель электродныйОсь бумажного отсека для работы с рулонной бумагой шириной не менее 210ммОсь бумажного отсека для работы с рулонной бумагой шириной не менее 216ммПО для ПК для передачи, хранения, ведения базы данных и просмотра на экране ПК снятых ЭКГ с электронным ключом защиты | Наличие По 1 комплекту