Техническое задание

на приобретение, поставку и монтаж стационарных автомобильных весов

- Основание для оказания услуг: Постоянный контроль грузов (сжиженный газ, строительные материалы и.т.д.) отпускаемых  и поступающих   автомобильным транспортом для нужд санатория.

- Наименование услуг: приобретение, поставку и монтаж стационарных автомобильных весов

- Место выполнения работ, исходные данные об особых условиях: РФ, Краснодарский край, Туапсинский р-н.

Предусмотреть проведение работ по монтажу весов  в условиях постоянного проживания гостей санатория, без отселения проживающих. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства, или представлять угрозу для гостей и сотрудников, для третьих лиц;

При проведении работ Исполнитель обязан руководствоваться:

- Регламентом «Требования предъявляемые к подрядным организациям при выходе на объект реконструкции, капитального или текущего ремонта ФГАУ (далее – Регламент);

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- ФЗ от 22.07.2008 №123 (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ФЗ от 27.12.2002 №184-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О техническом регулировании»;

- ГОСТ 12.3.033-84 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

- ГОСТ Р 53228-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания".

4. Основные технические характеристики:

| № п/п | Характеристика весов | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наибольший предел взвешивания (т.) | 20 |
| 2 | Максимальная нагрузка со стороны одной оси (т.) | 10 |
| 3 | Дискретность (кг.) | до 20 |
| 4 | Габариты грузоприёмной платформы (м./шт.) | 6х0,8 (0,75)/2 |
| 5 | Количество, длинна, ширина пандусов (шт./м./м.) | 4/1,5(1,75)/1,5 (1,7) |
| 6 | Габаритная длинна весов с пандусами (м.) | 9 (10) |
| 7 | Габаритная ширина весов (м.) | 3 (3,2) |
| 8 | Материал изготовления | сталь |
| 9 | Класс точности весов по ГОСТ 53228 | III (средний) |
| 10 | Класс точности весов по МОЗМ Р 76 (OIML R 76) | III |
| 11 | Рабочий температурный диапазон (оС) | -30 +40 |
| 12 | Степень пылевлагозащиты | IP68 |
| 13 | Количество грузоподъёмных модулей (шт.) | не менее 2 |
| 14 | Количество тензометрических датчиков | до 12 |
| 15 | Класс точности датчиков по ГОСТ 30129 (МОЗМ Р 60) | не ниже С3 |
| 16 | Индикатор веса/длинна кабеля (м.) | Да/ от 15 |
| 17 | Покрытие конструкций | Грунтовка ПФ021, эмаль ПФ-115 |
| 18 | Средний срок службы по ГОСТ 29329 не менее, лет | 8 |

- Сроки оказания услуг:

5.1. Срок оказания услуг с учётом поставки оборудования: 50 дней.

5.2. Срок заказа оборудования – в течении 3-х рабочих дней с даты подписания Договора.

5.3. Срок начала выполнения работ по монтажу оборудования: 2 дня с момента его поступления на объект Заказчика.

6. Требования к оказанию услуг, состав и содержание.

6.1. Исполнитель самостоятельно приобретает автомобильные стационарные весы согласно требованиям п.4 (тип, модель согласуется с Заказчиком).

6.2. Доставка весов на площадку Заказчика проводится специализированным транспортом Исполнителя, гарантирующим выполнение требований фирмы производителя к транспортировке данного оборудования.

6.3. Выгрузка и монтаж оборудования выполняется ГПМ Заказчика.

6.4. Оборудование должно состоять в перечне СИ, сертифицировано в Российской Федерации, иметь оригинальную упаковку и вложенную документацию на русском языке.

6.6. Оборудование должно соответствовать климатическим условиям, в которых предполагается эксплуатация.

6.7. Предоставление Заказчику сопроводительной документации на русском языке.

6.8. Исполнитель должен обеспечить подготовку бетонной площадки под монтаж весов в определённом Заказчиком подходящем месте, установить на ней оборудования и провести пуско-наладочные работы автомобильных весов. Работы должны быть осуществлены персоналом и с использованием материалов Исполнителя.

Заказчик обеспечивает выделение подходящего места в соответствии с требованиями рабочей (проектной) документации Исполнителя для установки весов, а также подключение весов к электрической сети.

6.9. Исполнитель должен обеспечить вызов представителя регионального ЦСМ и авто с эталонными грузами для проведения поверки весов.

6.10. Исполнитель должен провести обучение персонала Заказчика по эксплуатации весов.

- Гарантии на работы, оборудование и материалы

7.1 Исполнитель предоставляет гарантийный срок на оборудование и  результаты работ не менее чем на 1 года со дня подписания акта приемки выполненных работ.

7.2 Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком данного оборудования.

8. Порядок  контроля и приемки работ

7.1. Исполнитель совместно с Заказчиком проводит пуско-наладочные работы, испытания оборудования под нагрузкой и предоставляет Заказчику соответствующий акт.

7.2. Приемка выполненных работ осуществляется рабочей комиссией Заказчика совместно с Исполнителем,  с оформлением акта.

- Состав  сопроводительной  документации

Заказчику по окончании работ в 2-х экземплярах на бумажном носителе передаётся:

Свидетельством об утверждении типа средств измерений.

Лицензией по изготовлению и ремонту средств измерений.

Сертификатом качества.

Сертификатом соответствия.

Разрешением на применение на территории Российской Федерации.

Паспортом, руководством по эксплуатации, методикой поверки, документацией по строительству и монтажу.

Исполнитель должен обеспечить работы по монтажу оборудования  в соответствии с техническими условиями на монтаж.

9. Дополнительные требования.

Осмотр места под заливку бетонной площадки для монтажа весов обязателен. Шумные работы проводятся по согласованию с заказчиком. В стоимость должно входить первый год сервисного обслуживания. Гарантия на оборудование 1 года. Любые запасные части и расходные материалы (ЗИП), необходимые для текущего или капитального ремонта, должны иметься на складах производителя. Срок поставки ЗИП не должен превышать 10-ти календарных дней. Исполнитель предоставляет полную техническую документацию вместе с исполнительной документацией. Доставка и подъем оборудования до места монтажа входит в стоимость работ.