| № | Наименование функции или параметра | Требование к наличию функции, величине параметра, прочие требования | Обоснование дополнительных характеристик | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рециркулятор | Наличие |  | Шт. | 149 |
|  | Регистрационное удостоверение | Указать номер и дату регистрации документа |  |  |  |
|  | Декларация (сертификат) о соответствии | Указать номер и дату регистрации документа |  |  |  |
|  | Предназначение | Предназначен для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 50 м³ в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей. |  |  |  |
|  | Эффективность обеззараживания, % | не менее 99,0 |  |  |  |
|  | Производительность, м3/час. | не менее 60 |  |  |  |
|  | Cистема принудительной циркуляции воздуха | Наличие |  |  |  |
|  | Электронный блок управления отслеживает суммарное время наработки ламп и имеет возможность установки автоматического режима работы согласно типа, объема помещения. | Наличие |  |  |  |
|  | Цифровой дисплей отображает суммарное время наработки бактерицидных ламп, текущее время работы | Наличие |  |  |  |
|  | Светодиодный индикатор нормального состояния изделия | Наличие |  |  |  |
|  | Светодиодный индикатор о необходимости замены бактерицидных ламп | Наличие |  |  |  |
|  | Крепления на стене | Наличие |  |  |  |
|  | Эргономичный дизайн | Наличие |  |  |  |
|  | Возможен выбор установки по категориям помещений | Наличие |  |  |  |
|  | При необходимости ведения учета времени работы прибора, возможна установка таймера в режиме текущего времени. | Наличие |  |  |  |
|  | Источник излучения - бактерицидные УФ лампы 15 Вт, шт. | Не менее 2 |  |  |  |
|  | Бактерицидный поток ламп, Вт | Не менее 9,6 |  |  |  |
|  | Рекомендуемый объем помещения, м³ | Не уже 30 - 50 |  |  |  |
|  | Предельный уровень шума, дБ | Не более 40 |  |  |  |
|  | Полезный срок службы ламп, ч | Не менее 9000 |  |  |  |
|  | Средний срок службы, лет | Не менее 5 |  |  |  |
|  | Напряжение электропитания, В | 220±10 |  |  |  |
|  | Потребляемая мощность, ВА | 50±10 |  |  |  |
|  | Габаритные размеры рециркулятора, мм | 755х115х170±5 |  |  |  |
|  | Масса рециркулятора, кг | Не более 4,5 |  |  |  |
|  | Исполнение согласно требованиям безопасности | класса I тип В по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 |  |  |  |
|  | Класс потенциального риска применения | 2а |  |  |  |
|  | Время непрерывной работы, суток | Не менее 7 |  |  |  |
|  | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 18 |  |  |  |
|  | Рециркулятор | Наличие |  | Шт. | 31 |
|  | Регистрационное удостоверение | Указать номер и дату регистрации документа |  |  |  |
|  | Декларация (сертификат) о соответствии | Указать номер и дату регистрации документа |  |  |  |
|  | Предназначение | Предназначен для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 50 м³ в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей. |  |  |  |
|  | Эффективность обеззараживания, % | Не менее 99,0 |  |  |  |
|  | Производительность, м3/час. | Не менее 60 |  |  |  |
|  | Система принудительной циркуляции воздуха | Наличие |  |  |  |
|  | Наличие датчика присутствия людей | Наличие |  |  |  |
|  | Электронный блок управления отслеживает суммарное время наработки ламп и имеет возможность установки автоматического режима работы согласно типа, объема помещения. | Наличие |  |  |  |
|  | Цифровой дисплей отображает суммарное время наработки бактерицидных ламп, текущее время работы, шкалу чувствительности датчика присутствия людей. | Наличие |  |  |  |
|  | Светодиодный индикатор нормального состояния изделия | Наличие |  |  |  |
|  | Светодиодный индикатор о необходимости замены бактерицидных ламп | Наличие |  |  |  |
|  | Крепления на стене | Наличие |  |  |  |
|  | Эргономичный дизайн | Наличие |  |  |  |
|  | Возможен выбор установки по категориям помещений | Наличие |  |  |  |
|  | При необходимости ведения учета времени работы прибора, возможна установка таймера в режиме текущего времени. | Наличие |  |  |  |
|  | Источник излучения - бактерицидные УФ лампы 15 Вт, шт. | Не менее 2 |  |  |  |
|  | Бактерицидный поток ламп, Вт | Не менее 9,6 |  |  |  |
|  | Рекомендуемый объем помещения, м³ | Не уже 30 - 50 |  |  |  |
|  | Предельный уровень шума, дБ | Не более 40 |  |  |  |
|  | Полезный срок службы ламп, ч | Не менее 9000 |  |  |  |
|  | Средний срок службы, лет | Не менее 5 |  |  |  |
|  | Напряжение электропитания, В | 220±10 |  |  |  |
|  | Потребляемая мощность, ВА | 50±10 |  |  |  |
|  | Габаритные размеры рециркулятора, мм | 755х115х170±5 |  |  |  |
|  | Масса рециркулятора, кг | Не более 4,5 |  |  |  |
|  | Исполнение согласно требованиям безопасности | класса I тип В по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 |  |  |  |
|  | Класс потенциального риска применения | 2а |  |  |  |
|  | Время непрерывной работы, суток | Не менее 7 |  |  |  |
|  | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 18 |  |  |  |

Поставщик должен поставить товар надлежащего качества, в том числе соответствующий требованиям государственных стандартов, технических условий применительно к каждому виду

Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории РФ.

К поставляемому товару должна прилагаться инструкция по применению данного товара, содержащая данные в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации.

Упаковка товара должна содержать необходимую маркировку с полной и достоверной информацией о товаре.

Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской, на русском языке.