	№
	Наименование функции или параметра
	Требование к наличию функции, величине параметра, прочие требования
	Обоснование дополнительных характеристик
	Ед. Изм.
	Кол-во

	1. 
	Рециркулятор
	Наличие
	
	Шт.
	149

	1.1. 
	Регистрационное удостоверение 
	Указать номер и дату регистрации документа
	
	
	

	1.2. 
	Декларация (сертификат) о соответствии
	Указать номер и дату регистрации документа
	
	
	

	1.3. 
	Предназначение
	Предназначен для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 50 м³ в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей.
	
	
	

	1.4. 
	Эффективность обеззараживания, %
	не менее 99,0
	
	
	

	1.5. 
	Производительность, м3/час.
	не менее 60
	
	
	

	1.6. 
	Cистема принудительной циркуляции воздуха
	Наличие 
	
	
	

	1.7. 
	Электронный блок управления отслеживает суммарное время наработки ламп и имеет возможность установки автоматического режима работы согласно типа, объема помещения.
	Наличие 
	
	
	

	1.8. 
	Цифровой дисплей отображает суммарное время наработки бактерицидных ламп, текущее время работы
	Наличие 
	
	
	

	1.9. 
	Светодиодный индикатор нормального состояния изделия 
	Наличие 
	
	
	

	1.10. 
	Светодиодный индикатор о необходимости замены бактерицидных ламп 
	Наличие 
	
	
	

	1.11. 
	Крепления на стене
	Наличие 
	
	
	

	1.12. 
	Эргономичный дизайн
	Наличие 
	
	
	

	1.13. 
	Возможен выбор установки по категориям помещений
	Наличие 
	
	
	

	1.14. 
	При необходимости ведения учета времени работы прибора, возможна установка таймера в режиме текущего времени.
	Наличие 
	
	
	

	1.15. 
	Источник излучения - бактерицидные УФ лампы 15 Вт, шт.
	Не менее 2 
	
	
	

	1.16. 
	Бактерицидный поток ламп, Вт
	Не менее 9,6
	
	
	

	1.17. 
	Рекомендуемый объем помещения, м³
	Не уже 30 - 50
	
	
	

	1.18. 
	Предельный уровень шума, дБ
	Не более 40
	
	
	

	1.19. 
	Полезный срок службы ламп, ч
	Не менее 9000
	
	
	

	1.20. 
	Средний срок службы, лет
	Не менее 5
	
	
	

	1.21. 
	Напряжение электропитания, В
	220±10
	
	
	

	1.22. 
	Потребляемая мощность, ВА
	50±10
	
	
	

	1.23. 
	Габаритные размеры рециркулятора, мм
	755х115х170±5
	
	
	

	1.24. 
	Масса рециркулятора, кг
	Не более 4,5
	
	
	

	1.25. 
	Исполнение согласно требованиям безопасности
	класса I тип В по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010
	
	
	

	1.26. 
	Класс потенциального риска применения
	2а
	
	
	

	1.27. 
	Время непрерывной работы, суток
	Не менее 7
	
	
	

	1.28. 
	Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, мес.
	Не менее 18
	
	
	

	2. 
	Рециркулятор
	Наличие
	
	Шт.
	31

	2.1. 
	Регистрационное удостоверение 
	Указать номер и дату регистрации документа
	
	
	

	2.2. 
	Декларация (сертификат) о соответствии
	Указать номер и дату регистрации документа
	
	
	

	2.3. 
	Предназначение
	Предназначен для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 50 м³ в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей.
	
	
	

	2.4. 
	Эффективность обеззараживания, %
	Не менее 99,0
	
	
	

	2.5. 
	Производительность, м3/час.
	Не менее 60
	
	
	

	2.6. 
	Система принудительной циркуляции воздуха
	Наличие 
	
	
	

	2.7. 
	Наличие датчика присутствия людей
	Наличие
	
	
	

	2.8. 
	Электронный блок управления отслеживает суммарное время наработки ламп и имеет возможность установки автоматического режима работы согласно типа, объема помещения.
	Наличие 
	
	
	

	2.9. 
	Цифровой дисплей отображает суммарное время наработки бактерицидных ламп, текущее время работы, шкалу чувствительности датчика присутствия людей. 
	Наличие 
	
	
	

	2.10. 
	Светодиодный индикатор нормального состояния изделия 
	Наличие 
	
	
	

	2.11. 
	Светодиодный индикатор о необходимости замены бактерицидных ламп 
	Наличие 
	
	
	

	2.12. 
	Крепления на стене
	Наличие 
	
	
	

	2.13. 
	Эргономичный дизайн
	Наличие 
	
	
	

	2.14. 
	Возможен выбор установки по категориям помещений
	Наличие 
	
	
	

	2.15. 
	При необходимости ведения учета времени работы прибора, возможна установка таймера в режиме текущего времени.
	Наличие 
	
	
	

	2.16. 
	Источник излучения - бактерицидные УФ лампы 15 Вт, шт.
	Не менее 2 
	
	
	

	2.17. 
	Бактерицидный поток ламп, Вт
	Не менее 9,6
	
	
	

	2.18. 
	Рекомендуемый объем помещения, м³
	Не уже 30 - 50
	
	
	

	2.19. 
	Предельный уровень шума, дБ
	Не более 40
	
	
	

	2.20. 
	Полезный срок службы ламп, ч
	Не менее 9000
	
	
	

	2.21. 
	Средний срок службы, лет
	Не менее 5
	
	
	

	2.22. 
	Напряжение электропитания, В
	220±10
	
	
	

	2.23. 
	Потребляемая мощность, ВА
	50±10
	
	
	

	2.24. 
	Габаритные размеры рециркулятора, мм
	755х115х170±5
	
	
	

	2.25. 
	Масса рециркулятора, кг
	Не более 4,5
	
	
	

	2.26. 
	Исполнение согласно требованиям безопасности
	класса I тип В по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010
	
	
	

	2.27. 
	Класс потенциального риска применения
	2а
	
	
	

	2.28. 
	Время непрерывной работы, суток
	Не менее 7
	
	
	

	2.29. 
	Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, мес.
	Не менее 18
	
	
	


Поставщик должен поставить товар надлежащего качества, в том числе соответствующий требованиям государственных стандартов, технических условий применительно к каждому виду 
Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев.
Поставляемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории РФ.
К поставляемому товару должна прилагаться инструкция по применению данного товара, содержащая данные в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации. 
Упаковка товара должна содержать необходимую маркировку с полной и достоверной информацией о товаре. 
Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской, на русском языке.

