«Поставка обеззараживателя»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | п.п | Наименование показателя, характеризующего товар | Значение показателя |
| Обеззараживатель - очиститель фотокаталитический воздуха «Аэролайф»,модель С-80(или эквивалент) | 1.1 | Общие требования | настенный |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение Министерство здравоохранения Российской Федерации | наличие при поставке |
| 1.3 | Наименование в соответствии с регистрационным удостоверением | указать |
| 1.4 | Страна происхождения товара | указать |
| 1.5 | Основные функциональные требования |
| 1.6 | Фотокаталитический обеззараживатель - очиститель воздуха | соответствие |
| 1.7 | Технические характеристики |
| 1.8 | Очистка воздуха от бактериальных и вирусных загрязнителей в помещениях лечебного учреждения в присутствии людей | наличие |
| 1.9 | Возможность круглосуточной эксплуатации | наличие |
| 1.10 | Режим работы | непрерывный |
| 1.11 | Не требует специального технического обслуживания | соответствие |
| 1.12 | Эффективность обеззараживания |
| 1.13 | Степень очистки за один проход, %- от молекулярных загрязнений(при С6-С10 не более 10мг/куб.м);- от пыли размером более 4 мкм; - от бактерий и вирусов. | не менее 42не менее 99не менее 99,99 |
| 1.14 | Скорость очистки воздуха от летучих органических соединений (С2-С8), мг/мин | не менее 3-4 |
| 1.15 | Производительность ночном/дневном режиме, м3/ч | не менее 55/87 |
| 1.16 | Исполнение  | настенное |
| 1.17 | Потребляемая мощность | не более 43 Вт |
| 1.18 | Параметры электропитания, В/Гц | 220/50 ± 10% |
| 1.19 | Источник излучения | бактерицидная безозоноваяультрафиолетовая лампа |
| 1.20 | Диапазон излучения УФ (безозоновой) лампы | от 320 до 400 |
| 1.21 | Мощность (безозоновой) лампы УФ- излучения, W | не менее 36 |
| 1.22 | Срок службы источников излучения | не менее 15000 часов |
| 1.23 | Уровень шума ночной/дневной режим, дБ | не более 24/33 |
| 1.24 | Габаритные размеры, мм | не более 540\*140\*140 |
| 1.25 | Способ очистки воздуха | фотокалитический |
| 1.26 | Тип воздушного фильтра | УФ-стабильное полиэфирное не тканное волокно |
| 1.27 | Количество осевых вентиляторов | не менее 2 |
| 1.28 | Срок службы вентиляторов (наработка на отказ) | не менее 30 000 часов |
| 1.29 | Масса прибора, кг | не более 2,2 |
| 1.30 | Фильтровальный блок | наличие |
| 1.31 | Защитная штора | наличие |
| 1.32 | Лампа бактерицидная, шт | не более 1 |
| 1.33 | Руководство по эксплуатации на русском языке | наличие |
| 1.34 | Дата выпуска | не ранее 2020 г. |
| 1.35 | Гарантийный срок | не менее 24 месяцев |
| 1.36 | Техническая документация на русском языке, обучение пользователей | наличие |
| 1.37 | Требуемое количество, шт | 60 |