 
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во
	Наименование показателя (требуемый параметр)
	Ед-ца изм.
показ.
	Значения показателя
	Обоснование включения показателя в описание объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Катетер мочеточниковый с двойным просветом 
	30
	
	шт
	КТРУ отсутствует

	                              КТРУ отсутствует


	1.1
	
	
	Катетер для доступа в мочеточник с мягким кончиком для введения контрастного вещества, страховочного проводника или анестезирующего геля.
	
	Соответствие
	                                  

	1.2
	
	
	Диаметр мягкого кончика - 
	Fr
	6 
	

	1.3
	
	
	Диаметр катетера  
	Fr
	10 
	

	1.4
	
	
	Длина катетера 

	см
	Не менее 45 и не более 51
	

	1.5
	
	
	Диаметр проводникового просвета 0,040 дюйма (1,03 мм). 
	
	Соответствие
	

	1.6
	
	
	Диаметр инъекционного просвета 0,050 дюйма (1,26 мм).
	
	Соответствие
	

	1.7
	
	
	Сантиметровая разметка по всей длине катетера. 
	
	Наличие
	Для контроля глубины проникновения в тело пациента

	1.8
	
	
	Двухпросветная конструкция
	
	Наличие
	Устраняет необходимость многократной катетеризации

	1.9
	
	
	Мягкий кончик 
	
	Наличие
	Обеспечивает атравматичное введение и прохождение мочеточника.

	1.10
	
	
	Гидрофильное покрытие катетера создает поверхность с низким коэффициентом трения
	
	Наличие
	Обеспечивает атравматичное введение и прохождение мочеточника.

	2.
	[bookmark: _GoBack]Игла для введения нефрос-томического катетера
	190
	Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый ме-таллический инструмент, разработанный для осуществления первоначального чрескожного прокола для получения доступа к почке во время введения нефростомического катетера для дрена-жа мочи. Предназначен для введения проволочного направителя (по методу Зельдингера);во время размещения данного изделия мо-
жет производиться терапевтическая или диагностическая аспи-рация жидкостей. Может включать внутрипросветный стилет, который прибавляет игле жесткости во время введения. Это изделие для одноразового использования
	шт
	Соответствует описанию КТРУ
	Соответствует описанию КТРУ

	2.1
	
	
	Игла для чрескожного доступа
	
	Соответствие
	

	2.2
	
	
	Размер иглы: 
диаметр  
длина  
	
ga/мм
см
	
18/1,3
20±1
	

	2.3
	
	
	Cостоит из полой наружной канюли и конически сгруппирован-ного троакара с фиксирующей втулкой и эхогенным покрытием.
	
	Соответствие
	

	2.4
	
	
	Фиксирующая втулка надежно соединяет иглу и наружнюю канюлю до момента извлечения иглы
	
	Соответствие
	

	2.5
	
	
	Игла в упаковке защищена специальной гильзой
	
	Соответствие
	Предупреждает возможность получения травмы медицинским персоналом при извлечении её из упаковки

	2.6
	
	
	Регулируемый ползунок с рентгеноконтрастным кольцом для проведения методики «бычий глаз» в ходе рентгеноскопии
	
	Наличие
	Помогают выбрать оптимальное и безопастное место прокола на теле пациента, улучшают контроль иглы 
во время продвижения в тканях, что снижает риски возникновения осложнений.

	2.7
	
	
	Специальная площадка для захвата щипцами или грасперами
	
	Наличие
	

	2.8
	
	
	Сантиметровые отметки по всей длинне иглы 
	
	Наличие
	Для контроля глубины проникновения в тело пациента

	2.9
	
	
	Может использоваться под рентгеноскопическим или ультразвуковым контролем
	
	Соответствие
	

	2.10
	
	
	Наличие инструкции на русском языке
	
	Соответствие
	

	2.11
	
	
	Поставляется в гермитичной стерильной упаковке
	
	Соответствие
	

	     3.
	Игла пункционная, тип 1 
	110
	
	шт
	КТРУ отсутствует
	КТРУ отсутствует

	3.1
	
	
	Двухкомпонентная троакарная игла для чрескожной пункцион-ной нефростомии, пункции кист. 
	
	Соответствие
	

	3.2
	
	
	Диаметр иглы - 18 Gage. 
	
	Соответствие
	

	3.3
	
	
	Длина иглы 
	см
	Не менее 19 и не более 21 
	

	3.4
	
	
	Внутренний стилет-троакар из нержавеющей стали. Диаметр внутреннего проводникового канала совместим с проводником 0,038 дюйма.
	
	Соответствие
	

	3.5
	
	
	Эхо контрастная насечка для облегчения  визуализации кончика иглы при УЗИ-контроле
	
	Наличие
	Снижает возникновения  осложнений при проколе.
Дает возможно визуализировать движение иглы в теле пациента 

	4.
	Игла пункционная, тип 2
	40
	
	шт
	КТРУ отсутствует
	КТРУ отсутствует

	
	
	
	Игла Chiba со стилетом для аспирационной биопсии и доступа
под рентгеноскопическим контролем для первоначального уста-новления чашечно-лоханочной системы почки при чрескожной нефростомии.
	
	Соответствие
	

	
	
	
	Совместима с проводником 0.018 дюйма
	
	Соответствие
	

	
	
	
	Внешний калибр канюли. 
	Gage
	22
	

	
	
	
	Длина канюли 

	см
	Не менее 19 и не более 21
	

	
	
	
	Материал - хирургическая сталь
	
	Соответствие
	

	
	
	
	Эхо позитивная насечка для облегчения  визуализации кончика иглы при УЗИ-контроле
	
	Наличие
	Для контроля глубины проникновения в тело пациента

	
	
	
	Ограничитель глубины пункции, пластик.
	
	Наличие
	Наличие ограничителя  глубины пункции обеспечивает фиксацию в теле пациента при манималяциях.

	
	
	
	Канюля скошенного типа с двухсторонней заточкой, тип Chiba
	
	Наличие
	Снижает возникновения  осложнений при проколе

	
	
	
	Внешний защитный кожух с сантиметровой маркировкой.
	
	Наличие
	Дает возможно визуализировать движение иглы в теле пациента


             
- сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации);
             - декларация о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации соответствии);
- копию действующего регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.
1. Объем и сроки гарантий качества:
Остаточный срок годности товара на дату поставки должен быть не менее 8 месяцев от срока годности, установленного производителем на данный вид товара.
2. Требования к безопасности товара
Наименование поставляемого товара указанного в товарной накладной, должно точно соответствовать наименованию в регистрационном удостоверении и сертификате соответствия.
