|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам Товара | **Моющая лабораторная машина - 1 шт.**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Технические параметры/характеристики** | | **Требуемые**  **значения** | | Непроходного типа для мойки лабораторного стекла | | Соответствие | | Отдельно стоящая модель или встраиваемая с верхней крышкой | | Наличие | | Фронтальная загрузка с откидывающейся вниз дверцей | | Соответствие | | Внешний корпус и камера моющей лабораторной машины | | Нержавеющая сталь,  устойчивая к  обработке  дезинфицирующими  средствами | | Опция: окно визуального контроля | | Наличие | | Два независимых уровня посредством телескопических направляющих | | Наличие | | Моющий распылитель, шт. | | Не менее 1 | | ЖК дисплей | | Наличие | | Русифицированное меню | | Наличие | | Акустический сигнал окончания работы | | Наличие | | Индикация на дисплее (время мойки; время сушки; температура мойки; температура сушки) | | Наличие | | Количество предустановленных программ | | Не менее 4 | | Количество программируемых программ | | Не менее 35 | | Температура в камере, оС | | Не менее 93 | | Термодатчики в камере | | Наличие | | Перистальтические помпы для жидкого детергента и для жидкого нейтрализующего средства | | Наличие | | Температура воздуха сушки до 100оС | | Наличие | | Машина должна использовать водопроводную воду (горячая, холодная) и деминерализованную (дистиллированную) воду | | Наличие | | Предназначена для использования профессиональных двухкомпонентных моющих средств | | Соответствие | | Предохранитель от перегрева машины | | Наличие | | Меню устранения неисправностей | | Наличие | | Объем камеры, л | | Не менее 140 | | Необходимое входное давление | | Не менее 1,5 бар | | Мощность, кВт | | Не более 10 | | Трехфазное подключение к сети | | Наличие | | **Требования к сушильному агрегату** | | | | Сушка с нагнетаемым воздухом внутри камеры или блок сушки с фильтрацией воздуха | Наличие | | | **Стандартная комплектация** | | | | Вставка 25 пипеток, 30 длинных и коротких инжекторов | Не менее 1 шт. | | | Сетчатая корзина с крышкой 150 Х 425 Х 189 мм | Не менее 1 шт. | | | Базовый нижний загрузочный каркас с инжекцией или нижняя загрузочная вставка | Не менее 1 шт. | | | Коромысло | Не менее 1 шт. | | | Моющее средство, канистра 5 л | Не менее 1 шт. | | | Нейтрализатор щелочи, канистра 5 л | Не менее 1 шт. | | | Пуско-наладочные работы и обучение персонала работе с прибором | Наличие | | | Квалификация функционирования прибора IQ/OQ | Наличие | | | Паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие | | | **Дополнительная комплектация** | | | | Вставка на 5 инжекторов для очистки крупных  сосудов 2 л и более | Не менее 1 шт. | | | Вставка на 36 средних инжекторов для очистки  средней посуды | Не менее 1 шт. | | | Вставка на 64 мелких инжектора для очистки  мелкой посуды | Не менее 1 шт. | | | Вставка для мелких лабораторных изделий, включая культуральные  чашки, пипетки и крышки для флаконов. | Не менее 1 шт. | | |